## 3 D PRINTER
Redni br. | OPIS | Jed.mj | Kol. | Cijena
1. | 3 D PRINTER | kom | 1
Tehničke karakteristike
integrirani zaslon osjetljiv na dodir (minimalne veličine 10 inča)
indikator kontrole vremena rada
automatska podizna zaštitna vrata radnog polja
automatska kalibracija DLP-a
automatizirano upravljanje sustavom za korištenje materijala
radno polje printa: minimalno 2x (130x75 mm)
rezolucija: barem +/- 30 µm
veličina layera: 50 i 100 µm
uključeno grijanje rezina
uključen zaštitni kabinet za podloške s tekućinom/meterijalom
uključen podložak za metrijale i platforma za printanje
uključen lijevak za materijale/tekućine za printanje i set alata
ploča za kalibraciju
uključen uređaj za automatsko čišćenje
povezanost: WLAN/LAN
kompatibilan sa uređajem za fotopolimerizaciju
uključen sustav za fotopolimerizaciju-plin
stvrdnjavanje dijelova proizvedenih 3D ispisom do 8 min
mogućnost primjene različitih medija za tvrdoću: zrak, dušik
integrirani zaslon osjetljiv na dodir
snimanje i praćenje proizvodnih parametara
povezanost: WLAN/LAN
kompatibilan sa uređajem za automatsko čišćenje
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju:

## INTRAORALNI SKENER
Redni. br. | OPIS | Jed.mj | Kol. | Cijena
1 | GRUPA 2- Intraoralni skener | kom | 1
Tehničke karakteristike
preciznost:
single krune 5.1 um (barem +/-49µm)
kvadranti barem +/- 50 µm
puni luk barem +/- 100 µm
konekcija USB 3.0
područje skeniranja 14x3 mm
automatska okluzija
analiza okluzije
uključen alat za kalibraciju, stolni stalak, USB kabel 3.0
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju:

## CAD-CAM
Redni. br. | OPIS | Jed.mj | Kol. | Cijena
1 | GRUPA 3- CAD/CAM sa ekstraoralnim skenerom, sustav za automatsko skeniranje i glodanje | kom | 1
Tehničke karakteristike CAD
integrirano računalo s 64 bitnim procesorom (500GB, SSD, 2GB grafička)
biblioteka zubnih predložaka, mogućnost kreiranja i unošenja novih
automatski način rad:mogućnost skeniranja do barem 30 pojedinačnih članova
uključen softver sa modulima za krunice, mostove, implantate, modeliranje
modul za udlage
modul za arhiviranje
modul za parcijalne konstrukcije
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju:
Tehničke karakteristike CAM
mogućnost glodanja metala, titana, cirkona, mokro-suho glodanje
automatska promjena između mokrog i suhog glodanja
mogućnost čitača kodova na blokovima
integrirani kompjuter u glodalici osjetljiv na dodir
mogućnost stavljanja više blokova u glodalicu
mogućnost stavljanja više svrdala za frezanje (glodanje) u glodalicu
servo motor
automatsko čišćenje i ionizator zraka
integrirani usisavač u glodalici
montaža
edukacija
Tehničke karakteristike ekstraoralnog skenera
skener zatvorenog tipa
veličina komore min. 140mmx140mmx140mm
integrirano računalo s 64-bitnim procesorom
biblioteka zubnih predložaka
mogućnost kreiranja i unos novih zubnih predložaka
tip datoteke: otvoreni STL
modul za parcijalne konstrukcije
modul za udlage
orto modul za arhiviranje
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju: