## Sheet1
Red br. | Zahtjevane tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili jednakovrijedno | Napomena ponuditelja | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju
1. | OPTIČKI KOHERENTNI TOMOGRAF SA FUNDUS KAMEROM
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda:
1.1. | Promatranje i fotografija fundus slike
1.2. | Tip fotografije: u boji, FA, FAF, Red-free
1.3. | Kut fotografiranja: minimalno 45° ekvivalent 30° (digitalni zoom)
1.4. | Radna udaljenost minimalno 34,8 mm
1.5. | Promjer zjenice za fotografiju: normalno 4 mm ili više, mali promjer zjenice 3,3 mm ili više
Promatranje i fotografija fundus tomograma
1.6. | Raspon skeniranja (na fundusu): vodoravno između 3 i 12 mm, okomito između 3 i 12 mm
1.7. | Obrasci skeniranja 3D skeniranje, linearno skeniranje (linija za skeniranje/križno skeniranje/radijalno skeniranje) uz osiguranje "nevidljive" valne zrake min. 1050nm
1.8. | Brzina skeniranja min. 100.000 A-skenova po sekundi
1.9. | Bočna rezolucija min 20 μm
1.10. | Opširna rezolucija digitalna min 2,6 μm
1.11. | Promjer zjenice za fotografiju 2,5 mm ili više
Promatranje i fotografiranje fundus slike/ fundus tomograma
1.12. | Interni cilj fiksiranja: dot matrix tip organske elektroluminesencije, pozicija ekrana se može promijeniti i prilagoditi, način prikaza se može promijeniti
1.13. | Periferni cilj fiksiranja prikazuje se prema internom cilju fiksiranja
1.14. | Pozicija ekrana vanjski cilj fiksiranja
Promatranje i fotografiranje anteriornog segmenta
1.15. | Tip fotografije IR
1.16. | Radna udaljenost min 17 mm
Promatranje i fotografiranje prednjeg segmenta tomograma
1.17. | Radna udaljenost min 17 mm
1.18. | Raspon skeniranja (na kornea) vodoravno između 3 i 16 mm
1.19. | Okomito između 3 i 16 mm
1.20. | 3D skeniranje linearno skeniranje (linija skeniranja / radijalno skeniranje)
1.21. | Brzina skeniranja min. 100.000 A-skeniranja u sekundi
1.22. | Cilj fiksiranja interni cilj fiksiranja i eksterni cilj fiksiranja