**PRILOG 4** POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PREDMET NABAVE: Nabava uređaja

*NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude i kasnijeg Ugovora. Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu «Tražene karakteristike». Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu «Tražene karakteristike».*

*Ponuditelj obavezno popunjava stupac «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“).*

*Stupac „Napomene“ ponuditelj može popuniti ako smatra potrebnim.*

1. **Komparator mase**

1. **Naziv: Komparator mase**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tražene karakteristike** | | **Ponuđene karakteristike** | **Napomene** |
| Čitljivost [mg] | 1 |  |  |
| Kapacitet vaganja [kg] | maksimalno 11 |  |  |
| Tipično vrijeme odziva [s] | maksimalno 3 |  |  |
| Ponovljivost (<+/- mg) | 0.8 mg |  |  |
| Linearnost (<+/- mg) | 6 |  |  |
| Pogreška pri učitavanju izvan centra (mg) | maksimalno 0,5 |  |  |
| Zaštita od vjetra | Da |  |  |
| Vrijeme ciklusa ABBA | maksimalno 90 s |  |  |
| Sučelje | RS232 sa scale2keyboard ili jednakovrijedno |  |  |
| Jamstveni rok | Jamstvo proizvođača opreme 12 mjeseci |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Proizvođač / marka: |  |
| Model: |  |

1. **Susceptometar**

1. **Naziv: Susceptometar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tražene karakteristike** | | **Ponuđene karakteristike** | **Napomene** |
| Čitljivost [µg] | 1 |  |  |
| Ponovljivost [µg] | 8 |  |  |
| Ponovljivost(tipična) [s] | </= 5 |  |  |
| Područje mjerenja vlažnost | 40-60% |  |  |
| Maximum (kg) | 50 |  |  |
| Temperatura rada (C) | 17-27 |  |  |
| Sučelje | RS232 sa scale2keyboard ili jednakovrijedno |  |  |
| Dipolni moment magneta: | m ~ 0.1 Am2 |  |  |
| Omjer geometrije magneta: | h/d = 0.87 |  |  |
| Mehanizam okretanja za magnet: | Jednostavno rukovanje vanjskim okretnim gumbom Oznaka za N-S orijentaciju magneta |  |  |
| Dodaci | Prikladan aplikativni softver, zadani parametri i jednostavne, korisnički definirane konfiguracije Mogućnost brze provjere Ispis izvješća, izvoz rezultata |  |  |
| Dodaci | Set za kalibraciju (referentni magnet) |  |  |
| Jamstveni rok | Jamstvo proizvođača opreme 12 mjeseci |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Proizvođač / marka: |  |
| Model: |  |

1. **Sustav za demineraliziranu vodu**

1. **Naziv: Sustav za demineraliziranu vodu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tražene karakteristike** | | **Ponuđene karakteristike** | **Napomene** |
| Otpornost vode proizvoda (na 25 ° C) | < 5 - 15 MΩ × cm |  |  |
| Protok vode proizvoda | 10 L/h |  |  |
| Tip vode | Sustavi vode tipa 2 |  |  |
| Ulazna voda | Voda iz pipe |  |  |
| Napajanje | 100 – 240 V |  |  |
| Stopa odbacivanja otopljenih organskih tvari (> 300 MW) | > 99 % |  |  |
| Stopa odbacivanja mikroorganizama | > 99 % |  |  |
| Spremnik vode tipa | Jednokratne vreće volumena 50 Litara |  |  |
| Protok vode iz spremnika | 3 L/min |  |  |
| Pumpa za vodu | Da |  |  |
| Napajanje spremnika | 240 VAC, 50 Hz |  |  |
| Priključak struje | IEC C14 utikač uređaja |  |  |
| Opcija instalacije | Zidna instalacija |  |  |
| Sučelje | RS232 sa scale2keyboard ili jednakovrijedno |  |  |
| Jamstveni rok | Jamstvo proizvođača opreme 12 mjeseci |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Proizvođač / marka: |  |
| Model: |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2021. M.P. ZA PONUDITELJA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)