## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Općeniti opis
Fantomska radna jedinica koristi se za podučavanje te za daljnje usavršavanje i osposobljavanje doktora dentalne medicine i ostalih članova tima. Fantomska radna jedinica simulira gornji dio tijela pacijenta sa glavom, čeljusti i zubima, kao i stomatološku ordinaciju. Radna jedinica također se može proširiti radi obavljanja edukacije iz dijela dentalne tehnike. Uz modul za dodavanje i uklanjanje medija, fantomska radna jedinica sastoji se od simulatora pacijenta, stomatološke jedinice, asistentskog elementa i radnog svjetla.
Opći uvjeti za sve proizvode unutar Grupe:
Oprema se isporučuje po sistemu „ključ u ruke“ – cijene opreme moraju uključivati montažu na lokaciji predviđenoj za održavanje tečajeva (svi ponuditelji, uz najavu, mogu dobiti uvid u fizičku lokaciju i provesti sva potrebna mjerenja i predradnje prije podnošenja ponude). Sistem „ključ u ruke“ uključuje i instalaciju potrebnih softverskih rješenja, spajanje radnih jedinica na server te puštanje u funkciju.
Montirana oprema mora biti izvedena bez odmaka od zida te ne može sadržavati praznine ili nelogičnosti u kontinuitetu sa zidovima i u prostoru
Nakon montaže opreme i potpisivanja primopredajnog zapisnika Korisnik će provesti testiranje opreme u trajanju od 6 mjeseci, a odabrani Ponuditelj se u navedenom roku obvezuje eventualne nedostatke u izvedbi otkloniti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 10 dana
Obvezna je dostava jamstva na opremu u trajanju od minimalno 3 godine. Navedeni jamstveni rok obuhvaća servisiranje i održavanje opreme, bez dodatne naknade.
Ponuditelji moraju dostaviti potvrdu da imaju osiguran servis opreme koja je predmet ponude te uvjete i rokove servisiranja. Rezervni dijelovi moraju biti dostupni najmanje 10 godina nakon isporuke.
13 radnih jedinica predstavlja funkcionalnu cjelinu zajedno sa dentalnim kompresorom i motorima za usisavanje te serverom
Boju i estetske elemente određuje Naručitelj

## A. FANTOMSKA RADNA JEDINICA
A. FANTOMSKA RADNA JEDINICA
Količina koja se nabavlja: 13
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Fantomska radna jedinica oznake CE U skladu s Direktivom 2014/30/EU Vijeća od 26. veljače 2014. i Direktivom 2006/42/EC Vijeća od 17. svibnja 2006. o laboratorijskim uređajima
1.2. | Fantomska radna jedinica treba udovoljavati sljedećim standardima: DIN EN ISO 12100 DIN EN 61010-1 DIN EN 61326-1 Ekran fantomske jedinice mora udovoljavati zahtjevima norme IEC 60950-1. Radno svjetlo mora udovoljavati zahtjevima ISO 9680.
1.3. | Modul napajanja, stomatološki i asistentski elementi i simulator pacijenta moraju činiti cjelovitu funkcionalnu jedinicu.
2. | HIGIJENA
Glatke površine jednostavne za čistiti. Ne smiju biti vidljivi nikakvi kabeli ili izbočine poput glava vijaka sa što manje otvora i praznina. Treba izbjegavati proreze, slijepe rupe i druga područja koja se teško čiste.
3. | SERVIS I ODRŽAVANJE
3.1. | Sve komponente trebaju biti lako dostupne za održavanje i popravke.
3.2. | Mogućnost provođenja daljinske dijagnostike za tehničke usluge putem LAN veze fantomske jedinice.
3.3. | Dostupan softver koji omogućuje daljinski pristup servisnim porukama fantomske jedinice i provedbu administrativnih aktivnosti putem grafičkog korisničkog sučelja.

## B. MODUL NAPAJANJA
B. MODUL NAPAJANJA
Opskrbni modul fantomske radne jedinice koristi se za povezivanje fantomske radne jedinice s vodovima: s jedne strane za opskrbu električnom energijom (napon 230 V), komprimiranim zrakom i hladnom vodom, s druge strane za odlaganje medija spajanjem na usisno crijevo za središnji sustav za uklanjanje mokrog usisavanja, upravljačko crijevo i opcionalno usisavanje čestica.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Mogućnost integriranja modula napajanja u dijelove namještaja.
1.2. | Modul napajanja podešen prema namještaju. Smije se koristiti samo standardni materijal za ugradnju.
1.3. | Dijelovi namještaja u ravnini s dodirnom točkom poda, tj. moraju biti bez prevjesa.
1.4. | Sve komponente potrebne za rad fantomske jedinice integrirane u modul napajanja.
1.5. | Priključna ploča za medij i napajanje fantomske jedinice smještena unutar namještaja.
1.6. | Prekidač na namještaju za aktivaciju i deaktivaciju dovoda električne energije, komprimiranog zraka i hladne vode.
1.7. | Mehanički odvojivi priključci za vodu i komprimirani zrak od ostatka jedinice.
1.8. | Opskrbni modul sa ugrađenim filtrima za vodu i zrak.
1.9. | Jedinica pripremljena za spajanje sustava suhog usisavanja s usisnim crijevima pomoću automatskog separatora.
2. | MATERIJAL I DIZAJN
2.1. | Nosač opskrbnog modula izrađen od pocinčanog čeličnog lima.

## C. STOMATOLOŠKA JEDINICA
C. STOMATOLOŠKA JEDINICA
Stomatološka jedinica fantomske jedinice funkcionira kao nosač instrumenata i kontrolni centar za instrumente s električnim pogonom. Opcije za pozicioniranje nasadnika i kolječnika mikromotora moraju biti fleksibilne i prilagodljive tako da odgovaraju različitim kurikulumima i stomatološkim indikacijama. Stomatološkim elementom mora se upravljati i pristupiti mu u ergonomskom radnom položaju. Za električne instrumente stomatološka jedinica emitira vizualne i/ili zvučne signale za važne parametre opreme, informacije i upozorenja. Fantomska glava i trup moraju biti pomični ili mora biti moguće potpuno ih ukloniti te time osigurati jedinstvenu radnu plohu (radni stol) bez fantomske glave i trupa.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Mogućnost pomicanja stomatološke jedinice vodoravno na dvostruku šinu ispod stola.
1.2. | Mogućnost pomicanja stomatološke jedinice slijeva udesno jednostavnim okretanjem.
1.3. | Mogućnost kretanja okretne spojke bez upotrebe alata, otpuštanja vijaka ili uklanjanja ploča.
1.4. | Stomatološka jedinica sa sučeljem za USB 2.0. ili suvremeniji priključni sustav za komunikaciju elektroničkih uređaja
1.5. | Crijeva za instrumente dužine najmanje 1370 mm.
2. | VISEĆA CRIJEVA
2.1. | Instrumenti moraju biti namješteni u držače instrumenata pod prikladnim kutom kako bi se omogućio jednostavni hvat i korištenje. Crijeva za instrumente slobodno vise ispod stomatološkog elementa.
2.2. | Stomatološka jedinica prilagođena namještaju kako bi se omogućilo prirodno namještanje, koje ne zahtijeva napor.
3. | INSTRUMENTI
3.1. | Stomatološka jedinica sa minimalno 5 položaja instrumenta
3.2. | Crijeva nasadnika i kolječnika mikromotora sa glatkom površinom. Priključci na uređaje dizajnirani tako da korisnik može zamijeniti crijeva.
3.3. | Položaj mora dopuštati sljedeće kombinacije:
Položaj 1 Višenamjenska štrcaljka Trosmjerna štrcaljka
Položaj 2 Zračna turbina Zračna turbina Skidač
Položaj 3 Mikromotor Mikromotor Skidač
Položaj 4 Mikromotor Mikromotor
Položaj 5 Intraoralna kamera
3.4. | Zamjenjivi položaji motora i nasadnog instrumenta.
3.5. | Podesivo područje brzine za motore instrumenata između 25 i 40.000 o/min. Brzina može pasti ispod donje granice, ali gornja granica ne smije biti prekoračena.
3.6. | Višenamjenska štrcaljka:
- Svi su mediji odvojivi do točke emisije
- Stražnji zaustavni ventil za usisavanje sprječava dopiranje raspršene vode
- Izmjenjiva tipkovnica
- Ključ za vodu može se naručiti s desne ili lijeve strane
- Vanjski rukav i mlaznice lako se uklanjaju i steriliziraju
- Raspršena voda zagrijava se do fizioloških temperatura
- S LED svjetlom do 25.000 luksa
- Rotirajuće mlaznice za 360°
- Dostupna duga i kratka mlaznica
- Adhezivnu stomatologiju omogućuje suhi zrak
- Automatsko ispranje tijela ventila pomoću adaptera za čišćenje iz dezinfekcijskog sustava
- Mlaznica se može mehanički očistiti, dezinficirati i zaštititi u autoklavu
3.7. | Crijevo visokobrzinskog nasadnika za mikromotor s ISO brzom spojnicom
3.8. | Mikromotor:
- Pogodan za sve nasadnike i kolječnike sa sučeljem ISO 3964
- Može se sterilizirati
- Bez četkica
- Stražnji zaustavni ventil usisavanja
- S LED svjetlom
- Brzina: 10 - 40.000 o/min
3.9. | Mikromotor s kolječnikom za endodonciju sa glavom i svjetlosnom vodilicom
3.10. | Ultrazvučni skidač kamenca:
Frekvencija titraja 25-32 kHz
Funkcija raspršivanja
Regulacija raspršivanja vode na spojnici
Funkcija svjetla
Amplituda ultrazvučnog vrha u µm (100 µm = 0,10 mm): ~ 180 (s vrhom 4 L)
3.11. | Primjena ultrazvučnog skidača kamenca:
Supragingivalno uklanjanje naslaga i kamenca
Subgingivalno uklanjanje naslaga i zubnog kamenca (parodontologija)
Uklanjane i čišćenje biofilma na implantatu kao i metalnih te keramičkih nadomjestaka (nastavkom za čišćenje implantata)
Ispiranje pripremljenih kanala (endodoncija); unaprijed programirani intenziteti rada za endodontsko liječenje.
Mikro preparacije
Retrogradni tretman kanala zubnog korijena
Procjena dubine preparacije (nastavak sa skalom dubine)
3.12. | Ultrazvučni nastavak i dodaci/pribor (nastavci za skidanje kamenca) moraju se moći dezinficirati i termički dezinficirati na visokoj temperaturi. Mora biti omogućena automatska obrada u prikladnom kombiniranom autoklavu.
3.13. | Crveni koljičnik
Mogućnost sterilizacije u svim standardnim autoklavima.
Mogućnost sterilizacije u suhim sterilizatorima.
Kompatibilan s ISO standardom mikromotora.
Glava koljičnika izrađena od nehrđajućeg čelika.
Tijelo koljičnika obloženo titanom.
Opremljen vodičem za svijetlo.
Maksimalni dijametar glave koljičnika manji od 10 mm.
Maksimalna visina glave koljičnika 14.6 mm.
Keramički ležajevi
4 otvora za hlađenje.
Omjer brzine 5:1.
Kompatibilan s 1.6FG svrdlima.
Prosječni nivo buke s uključenom funkcijom spreja ne smije biti viša od 66dB
3.14. | Turbina
Mogućnost sterilizacije u autoklavu.
Opremljena sa svjetlosnim vodičem.
Keramički ležajevi
Prosječna razina buke ne smije biti viša od 61dB s sprejem.
Opremljena sa sistemom za minimaliziranjem trošenja svrdla.
Tijelo turbine presvučeno titanom.
Maksimalna snaga 23W ili više.
Maksimalni dijametar glave turbine manji od 12mm.
Maksimalna visina glave turbine 13mm.
4 otvora za hlađenje svrdla.
Kompatibilna s 1.6FG svrdlima
Maksimalna brzina 370.000 rpm ili viša.
Turbina mora imati sistem koji eliminira efekt povratnog usisa.
Turbina mora biti isporučena s odgovarajućom spojkom
Spojka mora odgovarati standardnom Midwest crijevu s 6 otvora.
Spojka mora imati LED žarulju.
3.15. | Nasadnik
Mogućnost sterilizacije u svim standardnim autoklavima.
Kompatibilan s ISO standardom mikromotora.
Nasadnik izrađen od nehrdjajućeg čelika ili materijala sa istim karakteristikama kao nehrđajući čelik.
Tijelo nasadnika obloženo titanom.
Opremljen vodičem za svijetlo.
Kompatibilan s 2.35 WH svrdlima.
Maksimalna težina nasadnika 90G.
4. | KORISNIČKO SUČELJE
4.1. | Korisničko sučelje mora se sastojati od membranske tipkovnice s LCD zaslonom.
4.2. | Sljedeće funkcije fantomske jedinice moraju se upravljati pomoću korisničkog sučelja integriranog u stomatološku jedinicu:
- Instrumenti: Postavljanje vrijednosti brzine, intenziteta i okretnog momenta
- Jačina skidača
- Maksimalni okretni moment
- Ostale postavke, npr. vrijeme ispiranja i čišćenja
- Radno svjetlo
4.3. | Na korisničkom sučelju integriranom u stomatološku jedinicu mora biti moguće prikazati sljedeće funkcije fantomske jedinice:
- Instrumenti: Prikaz vrijednosti brzine, jačine i okretnog momenta
- Jačina skidača
- Higijenske mjere koje treba izvršiti
- Poruke o tehničkim pogreškama
- Vrijeme i funkcija brojača vremena
- Aktiviranje spreja (samo za elektroničku nožnu pedalu C+)
- Radno svjetlo
- Korisnički profil B
- Za aktiviranu funkciju za endodonciju: najveći okretni moment, rotacija suprotna od smjera kazaljke na satu
4.4. | Mogućnost pohrane dva različita korisnička profila.
4.5. | Korisničko sučelje mora omogućiti upravljanje opcionalno integriranom funkcijom endodontskog tretmana . Ta funkcija zamjenjuje stolne uređaje. Ovim se funkcijama mora u potpunosti upravljati putem korisničkog sučelja na stomatološkom elementu i nožnom pedalom.
4.6. | Mogućnost pohrane brzine i okretnog momenta u najmanje tri radna koraka. Kad se postigne definirana brzina, zvučni signal mora dati upozorenje prije postizanja maksimalne brzine.
4.7. | Mogućnost ručnog programiranja postavki brzine i okretnog momenta.
4.8. | Kad se postigne maksimalna brzina, mora biti moguće prebaciti se na rotaciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4.9. | Integrirana funkcija liječenja mora biti moguća u bilo kojem trenutku, bez obzira na serijski broj fantomske jedinice. Mora biti moguće lako i sveobuhvatno implementirati ažuriranja i funkcijska poboljšanja.
5. | HIGIJENA
5.1. | Zaslon mora biti zaštićen od prodiranja dezinficijensa, prljavštine i prašine.
6 | TEHNIČKE KOMPONENTE
6.1. | Elektroničke i hidro-pneumatske komponente moraju biti odvojene jedna od druge kada se ugrađuju.
6.2. | Stomatološka jedinica može se preklopiti tako da se omogući jednostavan pristup komponentama tijekom održavanja.

## D. NOŽNA PEDALA
D. NOŽNA PEDALA
Nožna pedala fantomske jedinice aktivira i regulira instrumente stomatološkog elementa. Također ima funkciju pustera i nadzora prskanja instrumenata.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | ELEKTRIČNA NOŽNA PEDALA
1.1. | Nožna pedala fantomske jedinice mora biti ista kao u stomatološkoj ordinaciji.
1.2. | Podešavanje visine i nagiba simulatora pacijenta (za opcionalni električni rad) te instrumenata sa električnom nožnom pedalom.
1.3. | Brzina ili jačina instrumenata koji se pokreću zrakom aktiviraju se pritiskom na nožnu pedalu u okomitom smjeru (od gore prema dolje i obrnuto).
1.4. | Promjenjivo kontroliranje brzine pomoću nožne pedale.
1.5. | Mora biti moguće aktivirati ili koristiti sljedeće funkcije za upravljanje instrumentima preko nožne pedale:
- Aktiviranje/deaktiviranje instrumenata
- Beskonačno promjenjiva regulacija brzine (upravljanje jačinom ovisno o položaju pedale)
- Prebacivanje na rotaciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
- Funkcija pustera
- Funkcija raspršivanja
1.6. | Mogućnost kontroliranja slijeda za izradu i spremanje intraoralne slike pomoću kamere integrirane u fantomsku jedinicu, ne koristeći ništa osim nožne pedale: fokusiranje kamere, aktiviranje kamere, spremanje slike u sustav upravljanja pacijentima
1.7. | Držač za pohranu nožne pedale pričvršćen na fantomsku radnu jedinicu.

## E. ASISTENTSKI ELEMENTI
E. ASISTENTSKI ELEMENT
Asistentski element koristi se kao držač instrumenta za usisne nastavke.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Na namještaj mora biti moguće pričvrstiti držače usisnih crijeva za namještanje jednog velikog i jednog malog usisnog uređaja.
1.2. | Automatsko aktiviranje usisnog sustava kada se ukloni usisno crijevo.
2. | INSTRUMENTI
2.1. | Asistentski element sa najmanje 2 položaja držača.
2.2. | Položaj mora dopuštati sljedeće kombinacije:
Držač 1 Sisaljka za slinu Aspirator
Držač 2 Aspirator Sisaljka za slinu
2.3. | Usisni sustav aspiratora (uređaj za usisavanje velikog volumena) mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- Protok usisavanja aspiratora može se kontrolirati, zaustaviti i ponovno pokrenuti pomoću zapornog ventila.
2.4. | Usisni sustav sisaljke za slinu mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:
- Protok usisavanja sisaljke može se kontrolirati, zaustaviti i ponovno uključiti rotacijskim upravljačem.
2.5. | Usisni sustav sisaljke za slinu mora biti pričvršćen izravno na masku za lice ako se koristi maska za lice s odvodnim sustavom (vidi SHEET J, točka 4.6).
3. | HIGIJENA
3.1. | Glatka unutarnja površina usisnih crijeva. Usisna crijeva imaju grubi filtar s ciljem zaštite fantomske jedinice i usisnog sustava.
3.2. | Usisna crijeva ne smiju dodirivati pod kad su smještena u držače.

## F. RADNO SVJETLO
F. RADNO SVJETLO
Radno svjetlo osvjetljava radno područje stomatologa i asistenta. Osvijetliti se moraju sva područja pacijentove usne šupljine, bez obzira na položaj zahvata. Radno svjetlo ne stvara odsjaj za liječnički tim ili pacijenta.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO, RUKOVANJE
1.1. | Radno svjetlo mora biti u skladu sa sljedećim standardima: IEC 60601-1 (električna i mehanička sigurnost), IEC 60601-1-2 (elektromagnetska kompatibilnost), IEC 60601-1-6 / IEC 62366 (Upotrebljivost), IEC 62304 (Softverski postupak), ISO 9680:2014 (Radno svjetlo), IEC 62471 (Fotobiološka sigurnost svjetiljki i sustava svjetiljki), ISO 17664 (Sterilizacija medicinskih uređaja), RoHS Direktiva 2011/65/EC (Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi)
1.2. | Radno svjetlo namješteno bez doticaja s fantomskom jedinicom, tako da trzaji ili pomicanje fantomske jedinice ne utječu na svjetlo.
1.3. | Radno svjetlo sa tri pomične osi (vodoravnu, okomitu, dijagonalnu), kako bi se osiguralo osvjetljenje usne šupljine u svakom željenom radnom položaju. Radno svjetlo mora se pomicati gotovo bez napora i mora ostati u željenom položaju.
1.4. | Mogućnost uključivanja/isključivanja i reguliranja jačine svjetla sa stomatološke jedinice.
1.5. | Upravljanje radnim svjetlom bez ruku pomoću senzora: uključeno/isključeno i kompozitni način rada
Korisnik mora moći postaviti i potpuno deaktivirati radnu udaljenost senzora.
2. | KAKVOĆA SVJETLA
2.1. | Izvor svjetlosti radnog svjetla mora se sastojati od nekoliko svjetlosnih dioda različitih boja kako bi se emitirala svjetlost kakvoće slične dnevnoj.
2.2. | Indeks prikaza boja (CRI) veći od 90.
2.3. | Intenzitet svjetlosti mora biti najmanje 5.000 luksa i najviše 40.000 luksa, a korisnik ga može prilagoditi putem korisničkog sučelja stomatološkog centra u sljedećih 7 koraka: 5.000 luksa, 10.000 luksa, 15.000 luksa, 20.000 luksa, 25.000 luksa, 30.000 luksa, 40.000 luksa.
2.4. | Temperatura boje mora biti najmanje 4.600 Kelvina i najviše 6.200 Kelvina, a korisnik ju može prilagoditi putem korisničkog sučelja stomatološkog centra u 3 koraka: korak 1: 4.600 K, korak 2: 5.400 K, korak 3: 6.200 K
2.5. | Jačina svjetlosti i temperatura boje podesive neovisno jedna o drugoj.
2.6. | Za obradu materijala koji se stvrdnjavaju na svjetlosti mora biti moguće aktivirati kompozitni način rada prema ISO 9680:2014 putem korisničke ploče stomatološkog, asistentskog elementa ili hands-free putem senzora. Uz to, temperatura boje u kompozitnom načinu rada mora biti najmanje 3.100 K.
2.7. | Podesivo svjetlo tako da se na udaljenosti od 70 cm radno područje od cca. 10 x 20 cm ravnomjerno osvijetli do rubova. Osvjetljeno područje mora biti jasno definirano, a izvan definiranog područja smije se emitirati samo malo svjetlosti (prema ISO 9680:2014).
2.8. | Svjetlo mora maksimalno smanjiti sjene unutar radnog područja (prema ISO 9680:2014). Nadalje, sjena ne smije biti veća od 5 mm vodoravno i ne veća od 10 cm okomito.
3. | HIGIJENA
3.1. | Ručke za pozicioniranje svjetla moraju se moći dezinficirati
3.2. | Glatka površina lampe.
4. | DRŽAČ ZA VIDEOKAMERU / VIDEOKAMERA
4.1. | Svjetlo za tretman opremljeno univerzalnim držačem za kameru.
4.2. | Držač mora biti u stanju držati bilo koju videokameru maksimalne težine 240 grama.
4.3. | Prijenos videokamere mora se lako prenositi u sustav multimedijske komunikacije.
4.4. | Držač mora imati mogućnost uklanjanja s korisnika u bilo kojem trenutku.

## G. OPREMANJE-PRIČVRŠĆIVANJE OPC
G. OPREMANJE/PRIČVRŠĆIVANJE OPCIONALNIH DODATNIH UREĐAJA
Mora biti moguće integrirati uređaje kao opcionalne dodatke izravno u simulacijsku jedinicu. U tu svrhu, modul napajanja mora biti vrlo stabilan. Izravna integracija dodatnih uređaja u usporedbi s korištenjem vanjskih rješenja/rješenja za stativ - štedi prostor i oslobađa hodnike i izlaze u slučaju nužde. Izravna integracija dodatnih uređaja također znači da im se može pristupiti ergonomski.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | SPAJANJE EKRANA (za ostale specifikacije o ekranu > vidi poglavlje I)
1.1. | Individualizirana potpora za postavljanje ekrana na zid ili ekran integriran na plohu ili stjenku fantomske radne jedinice. Mogućnost okretanja ekrana vodoravno i naginjanje vertikalno.
1.2. | Sakiveni kabeli na stražnjoj strani ekrana.

## I. MULTIMEDIJSKI SUSTAV
I. MULTIMEDIJSKI SUSTAV
U stomatološkom radnom tijeku, multimedijski sustav pojednostavljuje konzultacije i liječenje pacijenta predstavljanjem početne dentalne situacije i ishoda liječenja te pružanjem medijski podržanih objašnjenja postupka liječenja. Na ekranu se mogu prikazati različiti mediji (karton pacijenta, 2D i 3D rendgenske slike, slike s intraoralne kamere, videozapisi i Powerpoint prezentacija) pomoću mrežne veze. Korištenjem prikladnog softvera, podaci iz različitih slikovnih izvora prikupljaju se u mreži za obuku, a zatim se mogu prikazati na ekranu simulacijske jedinice.
Za pretkliničku obuku, komponente multimedijskog sustava također se koriste kao didaktički instrumenti: na ekranima se prikazuju filmovi i prezentacije, videozapisi intraoralne kamere integrirane u simulacijsku jedinicu ili mikroskop mogu se dijeliti pomoću ekrana. Takve radnje zahtijevaju multimedijski sustav koji povezuje i može reproducirati sve navedene medije. O tome saznajte više u poglavlju M. Multimedijski sustav osposobljavanja.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | EKRAN
1.1. | Ekran mora biti u skladu sa sljedećim standardima: IEC 60950-1 (oprema za informacijsku tehnologiju, npr. računalo) i IEC 62368-1.
1.2. | Ekran namješten na način da trzaji ili kretanje simulatora pacijenta ne utječu na njega.
1.3. | Mogućnost vodoravnog zakretanja ekrana i vertikalno naginjanje pomoću ručice.
1.4. | Zaslon uređaja je na dodir, najmanje 21,5".
1.5. | Ravni zaslon opremljen staklenom pločom, ne smije imati praznine između okvira i stakla.
1.6. | Ekran opremljen zvučnicima.
1.7. | Sakriveni kablovi na stražnjoj strani ekrana; u potpunosti zaštićeni navlakom.
1.8. | Ekran s HDMI ulazom i ulazom za zaslon
1.9. | Maksimalna razlučivost najmanje WUXGA 1920 x 1080 (HD) s 60-70 Hz.

## J. SIMULATOR PACIJENTA
J. SIMULATOR PACIJENTA
Simulator pacijenta koristi se za simulaciju situacije liječenja, kao i za stomatološke demonstracije i praktične zadatke. Simulator pacijenta sastoji se od fantomske glave s modelom čeljusti i artikulatorom, kao i opcionalnim trupom. Visina i nagib simulatora mogu se fleksibilno namještati kako bi se moglo vježbati u stvarnim položajima glave te u ergonomskom radnom položaju.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Simulator pacijenta mora biti moguće namjestiti u sve uobičajene položaje liječenja zuba bez napora.
1.2. | Ispod simulatora pacijenta mora biti dovoljno mjesta za noge, čak i ako je nagnut za 45 stupnjeva.
1.3. | Mogućnost spremanja, okretanja u stranu i uklanjanja simulatora pacijenta.
1.4. | Sučelje simulatora pacijenta opremljeno kirurškom radnom površinom koja se sastoji od kirurške ladice od nehrđajućeg čelika sa fiksatorima za vježbanje na čeljustima ili dijelovima životinja u periodentalnim ili kirurškim indikacijama, sa prostorom za skupljanje krvi i vode.
2. | PODEŠAVANJE VISINE I NAGIBA
2.1. | Podesiva visina okomito pomoću dvostruke šine.
2.2. | Pojedinačno podešavanje i zaključavanje visine, nagiba i zakretanja.
2.3. | Vertikalne prilagodbe visine (udaljenost između poda i točke reza) horizontalnog simulatora pacijenta moraju biti u skladu sa sljedećim vrijednostima:
Minimalna visina: 730 mm
Maksimalna visina: 980 mm
2.4. | Nagib simulatora pacijenta pod kutom +/- 90° od vodoravnog položaja.
2.5. | Horizontalno područje okretanja simulatora pacijenta pod kutom od 30° udesno i ulijevo, počevši od središnjeg položaja.
2.6. | Kut nagiba glave 45° prema natrag i 15° prema naprijed, počevši od vodoravnog položaja.
2.7. | Kut okretanja glave mora biti +/- 70° od središnjeg položaja.
3. | RUKOVANJE
3.1. | Ručno podešavanje visine pomoću plinske opruge s protutežom težine.
3.2. | Aktiviranje podešavanja visine pomoću nožne pedale.
3.3. | Mofućnost ručnog podešavanja nagiba zaključavanjem ručice pričvršćene izravno na točku okretanja torza. Za podešavanje položaja koristi se mehanička kočnica.
4. | FANTOMSKA GLAVA
4.1. | Fantomska glava mora odgovarati anatomski oblikovanoj lubanji
4.2. | Vrat fantomske glave pravilno postavljen u podnožju lubanje, a kretanje vrata ograničeno na prirodni stupanj slobode.
4.3. | Artikulator fantomske glave sa čeljusnim zglobovima s kondilarnim sustavima za 3D kondilarne nagibe
4.4. | Mogućnost pričvrščivanja anatomske obrazne lukove na most nosa oblikovan na čašici glave i na osovine na artikulatoru.
4.6. | Namještena vodonepropusna maska za lice između ploče za podizanje i ploče artikulatora.
4.7. | Preklopiv prednji dio svoda lubanje zbog pristupa pričvrsnim vijcima za artikulator za postavljanje maske za lice.
4.8. | Integrirano usisavanje povezano s malim usisnim crijevom dostupno za masku za lice.
5. | MODEL ČELJUSTI S ARTIKULATOROM
5.1. | Namještanje modela čeljusti pomoću igala za pozicioniranje u fantomskoj glavi koristeći magnetne ploče.
5.2. | Mijenjanje modela čeljusti zahvatom u usnoj šupljini i povlačenjem, nez preklapanja svoda lubanje.
5.3. | Podesiva visina artikulatora.
5.4. | Model čeljusti i temporomandibularni zglobovi moraju biti u anatomski ispravnom položaju.
5.5. | Uz svaki standardni radni model, isporučuju se pakiranja standardne opreme od po 100 pojedinačnih zuba, dakle ukupno 28 po radnom mjestu. Fantomska glava opremljena zubima za pozicije 21, 24, 26 i 46 potrebna su po dva zuba za svaku sa uočljivom razlikom tvrdoće između cakline i dentina, pulpe i karijesa. (restorativna, konzervativna stomatologija)
Gornji i donji model čeljusti je potreban za oralnu kirurgiju. Gornji s dislociranim očnjakom i donji s dislociranim umnjakom.
Standardni model podesiv pomoću dvije odvojene ploče kako bi mogao prihvatiti potpuno ukorijenjene endo zube. Potrebne su 2 ploče po modelu i 8 potpuno ukorijenjenih endo zuba sa mekanom simuliranom pulpom.
Za parodontologiju su potrebni zasebni modeli koji imaju mekanu gingivu u ranim do uznapredovalim stadijima, i zubi s korijenskom anatomijom te umjetnim kamencem po istima.
Za uklapanje standardnog modela, potrebni su jedan gornji i jedan donji set djelomično ozubljene elastične gingive, kako bi se model mogao pretvoriti u realističnu situaciju treninga krunice i mosta. Potrebne su i potpuno bezube gornja i donja čeljust za vježbanje s potpunom protezom koja ima mekanu gingivu i materijal sličan kosti, čime se omogućavaju konvencionalne nadogradnje, kao i one temeljene na implantatima. Modeli dolaze s odgovarajućim ugriznim blokovima za pozicioniranje na fantomskim glavama.
Gornja i donja implantološka čeljust koje omogućavaju vježbe podizanja sinusa u gornjoj i više implantata u donjoj, pod realističnim uvjetima sa gingivom koja se može rezati i šivati, simulacijom koštanog materijala, s kanalom pripadajućih živaca, Schneider-ovom membranom itd.
6. | TRUP
6.1. | Simulator pacijenta opremljen trupom

## K. RADNI STOLAC
K. STOMATOLOŠKI I ASISTENTSKI RADNI STOLAC
Stomatološki i asistentski radni stolci omogućuju ergonomski rad u stomatološkom centru prilagođavanjem različitim pokretima korisnika.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | RADNI STOLAC
1.1. | Radni stolac s 5 rotirajućih dvostrukih kotačića.
1.2. | Visina sjedala radnih stolaca podesiva za visine između 150-180 cm i između 170-205 cm.
1.3. | Mogućnost okretanja naslona za 360°.
1.4. | Presvlake moraju biti dostupne u istim bojama koje su zastupljene u stomatološkoj ordinaciji i dezinficirati se maramicama.
1.5. | Radni stolac primjeren za osobe težine do 135 kg.

## L. DENTALNE KOMPONENTE
L. DENTALNE KOMPONENTE
Fantomska jedinica može se proširiti tako da uključuje komponente koje također omogućuju tehničke stomatološke zahvate na jedinici. Tako se konzervativna stomatologija i dentalna protetika mogu naučiti na jednoj jedinici.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | MOKRO GLODANJE
2.1. | Mogućnost integracije ladice u radno područje fantomske radne jedinice, za rad na pripravcima od cirkonija pomoću rashladnog spreja.
1.2. | Na prednjem dijelu ladice mora postojati mogućnost pričvršćivanja zaštitnog vizira.
1.3. | U zaštitni vizir mora biti moguće ugraditi prikladni držač za aspirator.
2. | TLAČNI PUSTER S AUTOMATSKIM CRIJEVNIM VITLIMA.
2.1. | Mora biti moguće integrirati puster u fantomsku radnu jedinicu. Puster mora imati automatsko crijevno vitlo i mora se pohraniti u držaču kada se ne koristi.
3. | TURBNA ZA DENTALNU TEHNIKU Svako radno mjesto mora sadržavati turbinu za dentalnu tehniku
3.1. | Potrošnja zraka 30-40 l/min
Pritisak 1.0-3.0 bar
Potrošnja vode 0-45 l/min
Maksimalna brzina 400.000 ili više okretaja u minuti
Turbina sa hlađenjem i led/danje svjetlo
Bez vibracija
Mogućnost okretanja turbine za 360
Mogućnost spajanja direktno navodu
Vodeni spray
Nasadni instrument mora imati mogućnost integracije u fantomsku radnu jedincu.
3.2. | Upravljanje nasadnim instrumentom pomoću nožne pedale.
3.3. | Držač nožne pedale mora biti pričvršćen na namještaj.
4. | MIKROMOTOR ZA DENTALNU TEHNIKU
4.1. | Rotacija za 180 stup.-vektor -kontrolni sistem
1000-50000 /min
Max.okretaj 0d 6,0-8,7 Ncm
Mogućnost autom. rada
Mogućnost rada za dešnjake i ljevake
Mogućnost priključka za turbinu

## M. Multimedijski sustav suradnj
M. MULTIMEDIJSKI SUSTAV SURADNJE
Jedan od najvećih izazova u simulacijskom laboratoriju su studenti/polaznici tečaja koji bi trebali vidjeti sve prikazane sadržaje, kao i umrežavanje i rukovanje svim dostupnim digitalnim medijima za administraciju, reprodukciju i prikaz. Multimedijski sustavi za osposobljavanje omogućavaju prijenos slika visoke razlučivosti u stvarnom vremenu. Sustavi omogućuju "umrežavanje" ekrana, računalnih tipkovnica i miševa, kao i integraciju perifernih uređaja za vizualnu komunikaciju. Centralno upravljani multimedijski sustav ima za cilj pružanje podrške nastavnom osoblju i studentima tijekom nastave. Mnoge su funkcije posebno razvijene za vizualnu potporu osposobljavanju kako bi se polaznici tečaja aktivno integrirali i kako bi se usmjerila njihova pažnja.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Multimedijski sustav osposobljavanja mora biti isključivo zasnovan na hardveru i raditi potpuno neovisno o postojećem ili planiranom hardverskom ili softverskom sustavu u objektu za osposobljavanje
1.2. | Multimedijski sustav osposobljavanja mora biti potpuno bez održavanja nakon instalacije.
1.3. | Multimedijski sustav obuke mora pružati sljedeće funkcije: Prijenos slika i integracija svih digitalnih medija.
1.4. | Mogućnost integracije sljedećih digitalnih medija: projektor, monitori, prijenosno računalo, tablet (Wifi), DVD, mikroskopi, vizualizator, video kamera, intraoralna kamera, intraoralni skener, iPhone (Wifi), interaktivne bijele ploče, slušalice i zvučnici za paralelni prijenos zvuka.
1.5. | Prijenos slike u visokoj digitalnoj razlučivosti bez kompresije.
1.6. | Prijenos slika digitalno pomoću HDMi tehnologije
1.7. | Integrirani periferni uređaji u sustav multimedijskog osposobljavanja pomoću DVI, HDMI veze ili zaslona.
1.8. | Prijenos slika u stvarnom vremenu bez kašnjenja, čak i prilikom prijenosa sadržaja s Interneta (livestream).
1.9. | Elektronička zaštitu od kvarova.
1.10. | Mora biti moguće povezati nekoliko jedinica za osposobljavanje. Mora postojati mogućnost povezivanja sa predavačem / demonstracijskom radnom jedinicom
2. | FUNKCIJE MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA OSPOSOBLJAVANJA
2.1. | Dijaloški okvir slike
- Prijenos slike u stvarnom vremenu (bez kašnjenja)
- Gašenje zaslona s automatskim zaključavanjem tipkovnica i miševa
- Funkcija videoskenera (nadzor): voditelj može uzastopno gledati sve sadržaje ekrana svih sudionika
- Istovremeno rukovanje prijenosnim računalom i projektorom (usporedni prijenos slike iz 2 izvora)
- Usporedna prezentacija slike sudionika i predavača
- DVI/HDMI signal na računalu predavača može se istovremeno slati i primati
- Mogućnost pohrane snimljenog materijala na medij - USB
2.2. | Opcije odabira
- Voditelj šalje sliku pojedinačnim sudionicima/grupi ili svim sudionicima
- Sudionik šalje sliku ostalim sudionicima/grupi ili svim sudionicima
- Voditelj mora vidjeti sliku područja rada svakog sudionika na svojem zaslonu.
3. | RUKOVANJE
3.1. | Mogućnost upravljanja integriranim medijima pomoću multimedijskog sustava za osposobljavanje putem središnje tipkovnice sustava ili daljinski pomoću aplikacije instalirane na tabletu/pametnom telefonu.
3.2. | Mogućnost izvršenja pojedinačne funkcije (pogledajte odjeljak FUNKCIJE) pritiskom na jedan gumb.
3.3. | Mogućnost individualne prilagodbe rasporeda tipkovnice (kako za tipkovnicu sustava, tako i za tablet/pametni telefon), tako da prikazuje plan sjedenja u sobi za osposobljavanje.
3.4. | Mora biti omogućen simultani nadzor putem tipkovnice sustava i aplikacije.
3.5. | Mobilni nadzor putem aplikacije
3.6.1. | Mogućnost upravljanja multimedijskim sustavom osposobljavanja putem aplikacije instalirane na krajnjem mobilnom uređaju (tablet/pametni telefon).
3.6.2. | Mogućnost korištenja istog tableta/pametnog telefona kao nadzornog elementa u nekoliko soba ili sustava osposobljavanja.
3.6.3. | Korisnik mora biti u mogućnosti osobno izmijeniti plan sjedenja u aplikaciji.
3.6.4. | Aplikacija mora imati mogućnost prilagodbe dizajnu kupca (logotip, CI).
3.6.5. | Slova na kontrolnim tipkama moraju se automatski prilagoditi jeziku postavljenim na tabletu (njemački/engleski/talijanski/španjolski/francuski).
4. | TEHNIČKE INFORMACIJE
4.1. | Radne stanice povezane pomoću vanjskih digitalnih priključnih kutija. One se moraju pohranjivati u kabelskim kanalima.
4.2. | Radne stanice moraju biti povezane vijčanim DVI utičnicama pomoću priključnih kutija.
4.3. | Dostupnost radnih stanica ne smije biti narušena, čak i ako je sustav isključen
4.4. | Mogućnost proširenja i prilagodbe sustava multimedijskog osposobljavanja prostornim uvjetima u svakom trenutku.
4.5. | Sve radne stanice moraju biti povezane putem integriranog računalnog servera, radi omogućavanja interakcije i optimalnog funkcioniranja radnog mjesta
5. | KAMERA
5.1. | Opći opis:
Specijalizirana dentalna kamera za unaprijeđenje dokumentacije pacijenta kao i same komunikacije.
Tehničke karakteristike:
Rezolucija (video) do 1080p @ 30fps
Razlučivost (slika) do 3,4 megapiksela
Promjenjive leće s fiksnim fokusom
Digitalni zum (do 3x)
USB kao izvor napajanja
Sigurnost proizvoda prema direktivi 2001/95 / EC
RoHS: Direktiva 2011/65 / EU
5.2. | Nosač kamere fiksiran izravno na dentalno svjetlo SIM jedinice, ploču radne jedinice ili na zid. Pomična kamera na nosaču sa mogućnošću izbora različitih kutova – zaklon glave
5.3. | Svi kabeli su provučeni kroz potporne stupove i nosače.

## N. NAMJEŠTAJ
N. NAMJEŠTAJ
Prilagođeni koncepti namještaja nadopunjavaju funkciju i estetiku edukacijskog centra. Namještaj se može koristiti za pohranu, ali i kao radna površina. Zbog velikog opterećenja uzrokovano intenzivnom uporabom, namještaj mora biti izrađen od izuzetno izdržljivih materijala i dizajniran na čvrst način. Dobro promišljeni koncept namještaja omogućuje neometan rad tijekom osposobljavanja i liječenja i bitan je za neometan protok materijala.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Koncept ponuđenog namještaja izrađen po mjeri, tj. do milimetra prema zahtjevima kupca.
1.2. | Upotrijebljeni materijali prikladni za korištenje u ordinacijama i u simulacijskim laboratorijima te otporni na prljavštinu i vodu.
1.3. | Različiti dijelovi namještaja (npr. podni ormarići, ladice, ormarići za računala) izrađeni od istog materijala.
2. | Materijal za radnu površinu: MINERALNA KAMENA PLOČA
2.2. | Ploča od mineralnog kamena mora udovoljavati sljedećim standardima:
DIN EN 312 (Ploče iverice - specifikacije)
EN 1186 i EN 13130 (Materijali i proizvodi u kontaktu s namirnicama )
DIN EN ISO 19712 (Otpornost na toplinu do 180 ° C)
ISO 4892, ISO 105-B02, ISO 105-A02 (Postojanost svjetlosti i boja)
DIN EN ISO 19712 (Otpornost na kemikalije u domaćinstvu i otpornost na udarce)
2.3. | Bešavne ploče od mineralnog kamena do duljine od najmanje 3.600 mm.
2.4. | Ploča od mineralnog kamena debljine najmanje 40 mm, potporna ploča od iverice, a radna ploča od mineralnog kamena.
2.5. | Potporna ploča ploče od mineralnog kamena- iverica debljine najmanje 38 mm.
2.6. | Površina od mineralnog kamena debljine najmanje 3 mm.
2.7. | Površina ploče s mineralnim kamenom mora biti fiziološki sigurna i odobrena za kontakt s hranom u skladu s Direktivom (EU) br. 10/2011.
2.8. | Ploča od mineralnog kamena mora biti popravljiva i termički obradiva.
3. | SUČELJE SA SIMULATOROM PACIJENTA
Dvostruka šina za podešavanje visine pričvršćena na namještaj.
4. | DODATNA SUČELJA I MOGUĆNOSTI
4.1. | Otvori za dvije brze zračne spojnice za radne površine (priključak 8 mm i 6 mm), prema lokalnoj specifikaciji spojnice
4.2. | Integrirana ladica za instrumente i druge male uređaje (efektivna visina 50 mm)
4.3. | Sučelja za minimalno šest utičnica na svakom radnom mjestu
4.4. | Sučelje za povezivanje digitalnog intraoralnog skenera
4.5. | Sučelja i pričvrsne točke ili podupirači za svu dodatnu opremu, npr. multimedijske kutije, računala
4.6. | Sučelje za priključivanje mikroskopa

## O. DENTALNI KOMPRESOR
O. DENTALNI KOMPRESOR
Količina koja se nabavlja: 1
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Grafitni bezuljni sa sušačem
Napajanje 400V
Frekvencija 50/60 Hz
Spremnik zraka 90-100 l
Težina do 305 kg
Razina zvuka maksimalno 80 dB
Upravljačka elektronika

## P. MOTOR ZA USISAVANJE
P. MOTOR ZA USISAVANJE
Količina koja se nabavlja: 4
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Napajanje 400V
Frekvencija 50 Hz
Mogućnost rada na temperaturi od +10° do +40°C
Separator kondenzata
Izlazna snaga minimalno 1,9 kW
Razina zvuka maksimalno 70 dB
Protok zraka minimalno 2250 l/min
Težina do 35kg
Dimenzije (VxŠxD) u rasponu 500-600mm x 400-650mm x 400-450mm