## 1.Izmjena Teh. Spec.-Grupa 1
Naručitelj: Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO
Nabava: Nabava digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola
Evidencijski broj nabave: EV04
Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav
Redni broj | Zahtjevane minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene tehničke specifikacije "DA/NE" Uputa: Ispunjava ponuditelj - obavezno upisati DA ili NE ovisno o tehničkim karakteristikama ponuđenog proiozvoda | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju Uputa: Ispunjava ponuditelj
01 | Digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav
1. | C - luk
1.1. | Motorizirano namještanje C - luka po visini min. 49 cm Motorizirano namještanje C - luka po visini min. 45 cm
1.2. | Horizontalni pomak C - luka min. 20 cm
1.3. | Angulacija C - luka min +/- 200°
1.4. | Orbitalni pomak C - luka min. 140°
1.5. | Udaljenost od žarišta rentgenske cijevi do prednje stijenke detektora min. 99 cm
1.6. | Slobodni prostor između rentgenske cijevi i detektora min. 77 cm
1.7. | Dubina uranjanja C - luka min. 73 cm
1.8. | Zakretanje C - luka min. +/- 10°
2. | Generator
2.1. | Maksimalna izlazna snaga min. 15 kW
2.2. | Raspon radnog napona u svim režimima rada min. 40-120 kV
2.3. | Pulsna dijaskopija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 0,5 - 60 mA
2.4. | Digitalna radiografija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 5,5 - 125 mA
2.5. | DAP metar mora biti uključen
2.6. | Automatska kontrola doze, kontrasta i svjetline
3. | RTG cijev i upravljačka konzola
3.1. | Aktivni uljni sustav hlađenja cijevi
3.2. | Fokus cijevi - min. dva fokusa, dimenzija maks. 0.3/0.6 mm
3.3. | Blenda s mogućnošću namještanja bez zračenja
3.4. | Disipacija topline anode min. 75 KHU/min
3.5. | Najveći toplinski kapacitet anode, min. 310 kHU
3.6. | Inherentno filtriranje: min. 0,75 mm protuvrijednosti Al
3.7. | Upravljački zaslon osjetljiv na dodir, na konzoli C-luka, minimalne dijagonale 15",
3.8. | Vizualizacija kliničke slike na monitoru konzole C-luka, slika mora imati dimenzije od min. 6 x 6 cm
3.9. | Maksimalna učestalost ponavljanja impulsa pri dijaskopiji s malim dozama: min. 1 do 15 impulsa/s
3.10. | Odvojeni modul s ekranom osjetljivim na dodir minimalne dijagonale 12", za upravljanje funkcijama uređaja koji se može postaviti na stol pacijenta. Modul je iste funkcionalnosti kao zaslon pod točkom 3.7.
3.11. | Oznake na C-luk uređaju kodirane u bojama koje olakšavaju pozicioniranje uređaja i ubrzava komunikaciju između liječnika i osoblja
3.12. | Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja ili potpuna motorizacija geometrije sustava
4. | Digitalni ravni detektor i obrada slike
4.1. | Digitalni ravni detektor dimenzija min. 26x26 cm
4.2. | Materijal izrade detektora CsI, rezolucija min. 1500x1400 piksela
4.3. | Veličina pixela max. 185 µm
4.4. | Digitalna rotacija slike
4.5. | Zamrzavanje zadnje slike (LIH)
4.6. | Dubina A/D pretvaranja min. 16 bita
4.7. | Mogućnost uklanjanja rešetke za snimanje malih anatomija ili u pedijatriji
4.8. | Funkcija smanjenja artefakata nastalih uslijed šuma u slici, u stvarnom vremenu, na strukturama koje se miču
4.9. | Funkcija smanjenja artefakata uzrokovanih metalnim implantatima, potpuno automatska
4.10. | Funkcija smanjenja artefakata nastalih slučajnim pomakom stola
5. | Digitalna memorija i arhiviranje
5.1. | Snimanje min. 140.000 slika na tvrdi disk C-luka, bez dodavanja vanjskih diskova
5.2. | Spremanje slike na: DVD, USB u DICOM ili jednakovrijednom formatu
5.3. | Bežični prijenos slika
5.4. | DICOM kompatibilnost: Store/Storage Commitment, Worklist/MPPS ili jednakovrijedno
5.5. | DICOM strukturirani izvještaj o dozi zračenja za svakog pacijenta ili jednakovrijedno
6. | Ostalo
6.1. | Min. 2 monitora na posebnim kolicima, dijagonale min. 19", rezolucije min. 1280 x 1024 piksela, horizontalni i vertikalni kut gledanja min. 170 stupnjeva
6.2. | Bežični IR daljinski upravljač za upravljanje slikama i načinom oslikavanja BRIŠE SE
6.3. | Laserski ciljnik integriran na digitalni ravni detektor
6.4. | Vrijeme pokretanja sustava do spremnosti za rad, maks. 90 s
6.5. | Bežična pedala
6.6. | Softver za fluoroskopiju i model ekspozicije za snimanje gustih objekata. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja kralježnice putem digitalne suptrakcije. Softver za fluoroskopiju i načini ekspozicije za snimanje gustih objekata. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja kralježnice putem digitalne suptrakcije.
6.7. | Laserski pokazivač pozicije C-luk uređaja bez korištenja zračenja
6.8. | Mogućnost pregleda slika s vanjskog video izvora povezanog s mobilnom stanicom za gledanje. Mogućnosti povezivanja sa min. DVI, SDI i S-Video. Slike vanjskog video izvora prikazat će se na referentnom monitoru.
KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE - ponuditelj ispunjava ukoliko nudi uvjete različite od osnovno propisanih Pozivom na dostavu ponude
Oznaka kriterija | Opis kriterija |  | Upisati ponuđeno prema kriteriju J1 / O1 (*iskazati cijelim brojem)
J1 | Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka
Duljina ukupno ponuđenog jamstvenog roka iskazana u mjesecima, u kojem ponuditelj garantira za kvalitetu isporučene, montirane, ugrađene i instalirane opremu te integrirane u sustav sve do potpune funkcionalnosti, računajući od dana uredno izvršene primopredaje i potpisa primopredajnog zapisnika.
Navedeno trajanje jamstva predstavlja kriterij za odabir ponude, te će se njegova bodovna vrijednost utvrditi sukladno točki 6.1. Poziva na dostavu ponude. Minimalni uvjet: 12 mjeseci
O1 | Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju
Duljina ukupno ponuđenog vremena odaziva na servisnu intervenciju iskazana u satima, na lokaciji naručitelja, po zaprimanju prijave o kvaru od strane Naručitelja.
Navedeno vrijeme odaziva predstavlja kriterij za odabir ponude, te će se njegova bodovna vrijednost utvrditi sukladno točki 6.1. Poziva na dostavu ponude. Maksimalno dozvoljeno prema uvjetima Poziva na dostavu ponude: 48 sati
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)