## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Općeniti opis
Fantomska radna jedinica koristi se za podučavanje te za daljnje usavršavanje i osposobljavanje doktora dentalne medicine i ostalih članova tima. Fantomska radna jedinica simulira gornji dio tijela pacijenta sa glavom, čeljusti i zubima, kao i stomatološku ordinaciju. Radna jedinica također se može proširiti radi obavljanja edukacije iz dijela dentalne tehnike. Uz modul za dodavanje i uklanjanje medija, fantomska radna jedinica sastoji se od simulatora pacijenta, stomatološke jedinice, asistentskog elementa i radnog svjetla.
Opći uvjeti za sve proizvode unutar Grupe:
Oprema se isporučuje po sistemu „ključ u ruke“ – cijene opreme moraju uključivati montažu na lokaciji predviđenoj za održavanje tečajeva (svi ponuditelji, uz najavu, mogu dobiti uvid u fizičku lokaciju i provesti sva potrebna mjerenja i predradnje prije podnošenja ponude). Sistem „ključ u ruke“ uključuje i instalaciju potrebnih softverskih rješenja, spajanje radnih jedinica na server te puštanje u funkciju.
Montirana oprema mora biti izvedena bez odmaka od zida te ne može sadržavati praznine ili nelogičnosti u kontinuitetu sa zidovima i u prostoru
Nakon montaže opreme i potpisivanja primopredajnog zapisnika Korisnik će provesti testiranje opreme u trajanju od 6 mjeseci, a odabrani Ponuditelj se u navedenom roku obvezuje eventualne nedostatke u izvedbi otkloniti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 10 dana
Obvezna je dostava jamstva na opremu u trajanju od minimalno 3 godine od dana puštanja opreme u rad. Navedeni jamstveni rok obuhvaća servisiranje i održavanje opreme, bez dodatne naknade.
Ponuditelji moraju dostaviti potvrdu da imaju osiguran servis opreme koja je predmet ponude te uvjete i rokove servisiranja. Rezervni dijelovi moraju biti dostupni najmanje 10 godina od datuma puštanja opreme u rad.
13 radnih jedinica predstavlja funkcionalnu cjelinu zajedno sa dentalnim kompresorom i motorima za usisavanje te serverom
Boju i estetske elemente određuje Naručitelj

## A. FANTOMSKA RADNA JEDINICA
A. FANTOMSKA RADNA JEDINICA
Količina koja se nabavlja: 13
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Fantomska radna jedinica oznake CE U skladu s Direktivom 2014/30/EU Vijeća od 26. veljače 2014. i Direktivom 2006/42/EC Vijeća od 17. svibnja 2006. o laboratorijskim uređajima
1.2. | Fantomska radna jedinica treba udovoljavati sljedećim standardima: DIN EN ISO 12100 DIN EN 61010-1 DIN EN 61326-1 Ekran fantomske jedinice mora udovoljavati zahtjevima norme IEC 60950-1. Radno svjetlo mora udovoljavati zahtjevima ISO 9680.
1.3. | Modul napajanja, stomatološki i asistentski elementi i simulator pacijenta moraju činiti cjelovitu funkcionalnu jedinicu.
2. | HIGIJENA
Glatke površine jednostavne za čistiti. Ne smiju biti vidljivi nikakvi kabeli ili izbočine poput glava vijaka sa što manje otvora i praznina. Treba izbjegavati proreze, slijepe rupe i druga područja koja se teško čiste.
3. | SERVIS I ODRŽAVANJE
3.1. | Sve komponente trebaju biti lako dostupne za održavanje i popravke.
3.2. | Mogućnost provođenja daljinske dijagnostike za tehničke usluge putem LAN veze fantomske jedinice.
3.3. | Dostupan softver koji omogućuje daljinski pristup servisnim porukama fantomske jedinice i provedbu administrativnih aktivnosti putem grafičkog korisničkog sučelja.

## B. MODUL NAPAJANJA
B. MODUL NAPAJANJA
Opskrbni modul fantomske radne jedinice koristi se za povezivanje fantomske radne jedinice s vodovima: s jedne strane za opskrbu električnom energijom (napon 230 V), komprimiranim zrakom i hladnom vodom, s druge strane za odlaganje medija spajanjem na usisno crijevo za središnji sustav za uklanjanje mokrog usisavanja, upravljačko crijevo i opcionalno usisavanje čestica.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Mogućnost integriranja modula napajanja u dijelove namještaja.
1.2. | Modul napajanja podešen prema namještaju. Smije se koristiti samo standardni materijal za ugradnju.
1.3. | Dijelovi namještaja u ravnini s dodirnom točkom poda, tj. moraju biti bez prevjesa.
1.4. | Sve komponente potrebne za rad fantomske jedinice integrirane u modul napajanja.
1.5. | Priključna ploča za medij i napajanje fantomske jedinice smještena unutar namještaja.
1.6. | Prekidač na namještaju za aktivaciju i deaktivaciju dovoda električne energije, komprimiranog zraka i hladne vode.
1.7. | Mehanički odvojivi priključci za vodu i komprimirani zrak od ostatka jedinice.
1.8. | Opskrbni modul sa ugrađenim filtrima za vodu i zrak.
1.9. | Jedinica pripremljena za spajanje sustava suhog usisavanja s usisnim crijevima pomoću automatskog separatora.
2. | MATERIJAL I DIZAJN
2.1. | Nosač opskrbnog modula izrađen od pocinčanog čeličnog lima.

## C. STOMATOLOŠKA JEDINICA
C. STOMATOLOŠKA JEDINICA
Stomatološka jedinica fantomske jedinice funkcionira kao nosač instrumenata i kontrolni centar za instrumente s električnim pogonom. Opcije za pozicioniranje nasadnika i kolječnika mikromotora moraju biti fleksibilne i prilagodljive tako da odgovaraju različitim kurikulumima i stomatološkim indikacijama. Stomatološkim elementom mora se upravljati i pristupiti mu u ergonomskom radnom položaju. Za električne instrumente stomatološka jedinica emitira vizualne i/ili zvučne signale za važne parametre opreme, informacije i upozorenja. Fantomska glava i trup moraju biti pomični ili mora biti moguće potpuno ih ukloniti te time osigurati jedinstvenu radnu plohu (radni stol) bez fantomske glave i trupa.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Mogućnost pomicanja stomatološke jedinice vodoravno na dvostruku šinu ispod stola.
1.2. | Mogućnost pomicanja stomatološke jedinice slijeva udesno jednostavnim okretanjem.
1.3. | Mogućnost kretanja okretne spojke bez upotrebe alata, otpuštanja vijaka ili uklanjanja ploča.
1.4. | Stomatološka jedinica sa sučeljem za USB 2.0. ili suvremeniji priključni sustav za komunikaciju elektroničkih uređaja
1.5. | Crijeva za instrumente dužine najmanje 1370 mm.
2. | VISEĆA CRIJEVA
2.1. | Instrumenti moraju biti namješteni u držače instrumenata pod prikladnim kutom kako bi se omogućio jednostavni hvat i korištenje. Crijeva za instrumente slobodno vise ispod stomatološkog elementa.
2.2. | Stomatološka jedinica prilagođena namještaju kako bi se omogućilo prirodno namještanje, koje ne zahtijeva napor.
3. | INSTRUMENTI
3.1. | Stomatološka jedinica sa minimalno 5 položaja instrumenta
3.2. | Crijeva nasadnika i kolječnika mikromotora sa glatkom površinom. Priključci na uređaje dizajnirani tako da korisnik može zamijeniti crijeva.
3.3. | Položaj mora dopuštati sljedeće kombinacije:
Položaj 1 Višenamjenska štrcaljka Trosmjerna štrcaljka
Položaj 2 Zračna turbina Zračna turbina Skidač
Položaj 3 Mikromotor Mikromotor Skidač
Položaj 4 Mikromotor Mikromotor
Položaj 5 Intraoralna kamera
3.4. | Zamjenjivi položaji motora i nasadnog instrumenta.
3.5. | Podesivo područje brzine za motore instrumenata između 100 i 40.000 o/min. Brzina može pasti ispod donje granice, ali gornja granica ne smije biti prekoračena.
3.6. | Višenamjenska štrcaljka:
- Svi su mediji odvojivi do točke emisije
- Stražnji zaustavni ventil za usisavanje sprječava dopiranje raspršene vode
- Izmjenjiva tipkovnica
- Ključ za vodu može se naručiti s desne ili lijeve strane
- Vanjski rukav i mlaznice lako se uklanjaju i steriliziraju
- Raspršena voda zagrijava se do fizioloških temperatura
- S LED svjetlom do 25.000 luksa
- Rotirajuće mlaznice za 360°
- Dostupna duga i kratka mlaznica
- Adhezivnu stomatologiju omogućuje suhi zrak
- Automatsko ispranje tijela ventila pomoću adaptera za čišćenje iz dezinfekcijskog sustava
- Mlaznica se može mehanički očistiti, dezinficirati i zaštititi u autoklavu
3.7. | Crijevo visokobrzinskog nasadnika za mikromotor s ISO brzom spojnicom
3.8. | Mikromotor:
- Pogodan za sve nasadnike i kolječnike sa sučeljem ISO 3964
- Može se sterilizirati
- Bez četkica
- Stražnji zaustavni ventil usisavanja
- S LED svjetlom
- Brzina: 100 - 40.000 o/min
3.9. | Mikromotor s kolječnikom za endodonciju sa glavom i svjetlosnom vodilicom
3.10. | Ultrazvučni skidač kamenca:
Frekvencija titraja 25-32 kHz
Funkcija raspršivanja
Regulacija raspršivanja vode na spojnici
Funkcija svjetla
Amplituda ultrazvučnog vrha u µm (100 µm = 0,10 mm): ~ 180 (s vrhom 4 L)
3.11. | Primjena ultrazvučnog skidača kamenca:
Supragingivalno uklanjanje naslaga i kamenca
Subgingivalno uklanjanje naslaga i zubnog kamenca (parodontologija)
Uklanjane i čišćenje biofilma na implantatu kao i metalnih te keramičkih nadomjestaka (nastavkom za čišćenje implantata)
Ispiranje pripremljenih kanala (endodoncija); unaprijed programirani intenziteti rada za endodontsko liječenje.
Mikro preparacije
Retrogradni tretman kanala zubnog korijena
Procjena dubine preparacije (nastavak sa skalom dubine)
3.12. | Ultrazvučni nastavak i dodaci/pribor (nastavci za skidanje kamenca) moraju se moći dezinficirati i termički dezinficirati na visokoj temperaturi. Mora biti omogućena automatska obrada u prikladnom kombiniranom autoklavu.
3.13. | Crveni koljičnik
Mogućnost sterilizacije u svim standardnim autoklavima.
Kompatibilan s ISO standardom mikromotora.
Glava koljičnika izrađena od nehrđajućeg čelika.
Opremljen vodičem za svijetlo.
Keramički ležajevi
4 otvora za hlađenje.
Omjer brzine 1:5
Kompatibilan s 1.6FG svrdlima.
Prosječni nivo buke s uključenom funkcijom spreja ne smije biti viša od 66dB
3.14. | Turbina
Mogućnost sterilizacije u autoklavu.
Opremljena sa svjetlosnim vodičem.
Keramički ležajevi
Prosječna razina buke ne smije biti viša od 61dB s sprejem.
Opremljena sa sistemom za minimaliziranjem trošenja svrdla.
Maksimalna snaga 23W ili više.
4 otvora za hlađenje svrdla.
Kompatibilna s 1.6FG svrdlima
Maksimalna brzina 370.000 rpm ili viša.
Turbina mora imati sistem koji eliminira efekt povratnog usisa.
Turbina mora biti isporučena s odgovarajućom spojkom
Spojka mora odgovarati standardnom Midwest crijevu s 6 otvora.
Spojka mora imati LED žarulju.
3.15. | Nasadnik
Mogućnost sterilizacije u svim standardnim autoklavima.
Kompatibilan s ISO standardom mikromotora.
Nasadnik izrađen od nehrdjajućeg čelika ili materijala sa istim karakteristikama kao nehrđajući čelik.
Opremljen vodičem za svijetlo.
Kompatibilan s 2.35 WH svrdlima.
4. | KORISNIČKO SUČELJE
4.1. | Korisničko sučelje mora se sastojati od membranske tipkovnice s LCD zaslonom.
4.2. | Sljedeće funkcije fantomske jedinice moraju se upravljati pomoću korisničkog sučelja integriranog u stomatološku jedinicu:
- Instrumenti: Postavljanje vrijednosti brzine, intenziteta i okretnog momenta
- Jačina skidača
- Maksimalni okretni moment
- Ostale postavke, npr. vrijeme ispiranja i čišćenja
- Radno svjetlo
4.3. | Na korisničkom sučelju integriranom u stomatološku jedinicu mora biti moguće prikazati sljedeće funkcije fantomske jedinice:
- Instrumenti: Prikaz vrijednosti brzine, jačine i okretnog momenta
- Jačina skidača
- Higijenske mjere koje treba izvršiti
- Poruke o tehničkim pogreškama
- Vrijeme i funkcija brojača vremena
- Aktiviranje spreja (samo za elektroničku nožnu pedalu C+)
- Radno svjetlo
- Korisnički profil B
- Za aktiviranu funkciju za endodonciju: najveći okretni moment, rotacija suprotna od smjera kazaljke na satu
4.4. | Mogućnost pohrane dva različita korisnička profila.
4.5. | Korisničko sučelje mora omogućiti upravljanje opcionalno integriranom funkcijom endodontskog tretmana . Ta funkcija zamjenjuje stolne uređaje. Ovim se funkcijama mora u potpunosti upravljati putem korisničkog sučelja na stomatološkom elementu i nožnom pedalom.
4.6. | Mogućnost pohrane brzine i okretnog momenta u najmanje tri radna koraka. Kad se postigne definirana brzina, zvučni signal mora dati upozorenje prije postizanja maksimalne brzine.
4.7. | Mogućnost ručnog programiranja postavki brzine i okretnog momenta.
4.8. | Kad se postigne maksimalna brzina, mora biti moguće prebaciti se na rotaciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4.9. | Integrirana funkcija liječenja mora biti moguća u bilo kojem trenutku, bez obzira na serijski broj fantomske jedinice. Mora biti moguće lako i sveobuhvatno implementirati ažuriranja i funkcijska poboljšanja.
5. | HIGIJENA
5.1. | Zaslon mora biti zaštićen od prodiranja dezinficijensa, prljavštine i prašine.
6 | TEHNIČKE KOMPONENTE
6.1. | Elektroničke i hidro-pneumatske komponente moraju biti odvojene jedna od druge kada se ugrađuju.
6.2. | Stomatološka jedinica može se preklopiti tako da se omogući jednostavan pristup komponentama tijekom održavanja.

## D. NOŽNA PEDALA
D. NOŽNA PEDALA
Nožna pedala fantomske jedinice aktivira i regulira instrumente stomatološkog elementa. Također ima funkciju pustera i nadzora prskanja instrumenata.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | ELEKTRIČNA NOŽNA PEDALA
1.1. | Nožna pedala fantomske jedinice mora biti ista kao u stomatološkoj ordinaciji.
1.2. | Podešavanje visine i nagiba simulatora pacijenta (za opcionalni električni rad) te instrumenata sa električnom nožnom pedalom.
1.3. | Brzina ili jačina instrumenata koji se pokreću zrakom aktiviraju se pritiskom na nožnu pedalu u okomitom smjeru (od gore prema dolje i obrnuto).
1.4. | Promjenjivo kontroliranje brzine pomoću nožne pedale.
1.5. | Mora biti moguće aktivirati ili koristiti sljedeće funkcije za upravljanje instrumentima preko nožne pedale:
- Aktiviranje/deaktiviranje instrumenata
- Beskonačno promjenjiva regulacija brzine (upravljanje jačinom ovisno o položaju pedale)
- Prebacivanje na rotaciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
- Funkcija pustera
- Funkcija raspršivanja
1.6. | Mogućnost kontroliranja slijeda za izradu i spremanje intraoralne slike pomoću kamere integrirane u fantomsku jedinicu, ne koristeći ništa osim nožne pedale: fokusiranje kamere, aktiviranje kamere, spremanje slike u sustav upravljanja pacijentima
1.7. | Držač za pohranu nožne pedale pričvršćen na fantomsku radnu jedinicu.

## E. ASISTENTSKI ELEMENTI
E. ASISTENTSKI ELEMENT
Asistentski element koristi se kao držač instrumenta za usisne nastavke.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Na namještaj mora biti moguće pričvrstiti držače usisnih crijeva za namještanje jednog velikog i jednog malog usisnog uređaja.
1.2. | Automatsko aktiviranje usisnog sustava kada se ukloni usisno crijevo.
2. | INSTRUMENTI
2.1. | Asistentski element sa najmanje 2 položaja držača.
2.2. | Položaj mora dopuštati sljedeće kombinacije:
Držač 1 Sisaljka za slinu Aspirator
Držač 2 Aspirator Sisaljka za slinu
2.3. | Usisni sustav aspiratora (uređaj za usisavanje velikog volumena) mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
- Protok usisavanja aspiratora može se kontrolirati, zaustaviti i ponovno pokrenuti pomoću zapornog ventila.
2.4. | Usisni sustav sisaljke za slinu mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:
- Protok usisavanja sisaljke može se kontrolirati, zaustaviti i ponovno uključiti rotacijskim upravljačem.
2.5. | Usisni sustav sisaljke za slinu mora biti pričvršćen izravno na masku za lice ako se koristi maska za lice s odvodnim sustavom (vidi SHEET J, točka 4.6).
3. | HIGIJENA
3.1. | Glatka unutarnja površina usisnih crijeva. Usisna crijeva imaju grubi filtar s ciljem zaštite fantomske jedinice i usisnog sustava.
3.2. | Usisna crijeva ne smiju dodirivati pod kad su smještena u držače.

## F. RADNO SVJETLO
F. RADNO SVJETLO
Radno svjetlo osvjetljava radno područje stomatologa i asistenta. Osvijetliti se moraju sva područja pacijentove usne šupljine, bez obzira na položaj zahvata. Radno svjetlo ne stvara odsjaj za liječnički tim ili pacijenta.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO, RUKOVANJE
1.1. | Radno svjetlo mora biti u skladu sa sljedećim standardima: IEC 60601-1 (električna i mehanička sigurnost), IEC 60601-1-2 (elektromagnetska kompatibilnost), IEC 60601-1-6 / IEC 62366 (Upotrebljivost), IEC 62304 (Softverski postupak), ISO 9680:2014 (Radno svjetlo), IEC 62471 (Fotobiološka sigurnost svjetiljki i sustava svjetiljki), ISO 17664 (Sterilizacija medicinskih uređaja), RoHS Direktiva 2011/65/EC (Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi)
1.2. | Radno svjetlo namješteno bez doticaja s fantomskom jedinicom, tako da trzaji ili pomicanje fantomske jedinice ne utječu na svjetlo.
1.3. | Radno svjetlo sa tri pomične osi (vodoravnu, okomitu, dijagonalnu), kako bi se osiguralo osvjetljenje usne šupljine u svakom željenom radnom položaju. Radno svjetlo mora se pomicati gotovo bez napora i mora ostati u željenom položaju.
1.4. | Mogućnost uključivanja/isključivanja i reguliranja jačine svjetla sa stomatološke jedinice.
1.5. | Upravljanje radnim svjetlom bez ruku pomoću senzora: uključeno/isključeno i kompozitni način rada
Korisnik mora moći postaviti i potpuno deaktivirati radnu udaljenost senzora.
2. | KAKVOĆA SVJETLA
2.1. | Izvor svjetlosti radnog svjetla mora se sastojati od nekoliko svjetlosnih dioda različitih boja kako bi se emitirala svjetlost kakvoće slične dnevnoj.
2.2. | Indeks prikaza boja (CRI) veći od 90.
2.3. | Intenzitet svjetlosti mora biti najmanje 5.000 luksa i najviše 40.000 luksa, a korisnik ga može prilagoditi putem korisničkog sučelja stomatološkog centra u sljedećih 7 koraka: 5.000 luksa, 10.000 luksa, 15.000 luksa, 20.000 luksa, 25.000 luksa, 30.000 luksa, 40.000 luksa.
2.4. | Temperatura boje mora biti najmanje 4.600 Kelvina i najviše 6.200 Kelvina, a korisnik ju može prilagoditi putem korisničkog sučelja stomatološkog centra u 3 koraka: korak 1: 4.600 K, korak 2: 5.400 K, korak 3: 6.200 K
2.5. | Jačina svjetlosti i temperatura boje podesive neovisno jedna o drugoj.
2.6. | Za obradu materijala koji se stvrdnjavaju na svjetlosti mora biti moguće aktivirati kompozitni način rada prema ISO 9680:2014 putem korisničke ploče stomatološkog, asistentskog elementa ili hands-free putem senzora. Uz to, temperatura boje u kompozitnom načinu rada mora biti najmanje 3.100 K.
2.7. | Podesivo svjetlo tako da se na udaljenosti od 70 cm radno područje od cca. 10 x 20 cm ravnomjerno osvijetli do rubova. Osvjetljeno područje mora biti jasno definirano, a izvan definiranog područja smije se emitirati samo malo svjetlosti (prema ISO 9680:2014).
2.8. | Svjetlo mora maksimalno smanjiti sjene unutar radnog područja (prema ISO 9680:2014). Nadalje, sjena ne smije biti veća od 5 mm vodoravno i ne veća od 10 cm okomito.
3. | HIGIJENA
3.1. | Glatka površina lampe.
4. | DRŽAČ ZA VIDEOKAMERU / VIDEOKAMERA
4.1. | Svjetlo za tretman opremljeno univerzalnim držačem za kameru.
4.2. | Držač mora biti u stanju držati bilo koju videokameru maksimalne težine 240 grama.
4.3. | Prijenos videokamere mora se lako prenositi u sustav multimedijske komunikacije.
4.4. | Držač mora imati mogućnost uklanjanja s korisnika u bilo kojem trenutku.

## G. OPREMANJE-PRIČVRŠĆIVANJE OPC
G. OPREMANJE/PRIČVRŠĆIVANJE OPCIONALNIH DODATNIH UREĐAJA
Mora biti moguće integrirati uređaje kao opcionalne dodatke izravno u simulacijsku jedinicu. U tu svrhu, modul napajanja mora biti vrlo stabilan. Izravna integracija dodatnih uređaja u usporedbi s korištenjem vanjskih rješenja/rješenja za stativ - štedi prostor i oslobađa hodnike i izlaze u slučaju nužde. Izravna integracija dodatnih uređaja također znači da im se može pristupiti ergonomski.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | SPAJANJE EKRANA (za ostale specifikacije o ekranu > vidi poglavlje I)
1.1. | Individualizirana potpora za postavljanje ekrana na zid ili ekran integriran na plohu ili stjenku fantomske radne jedinice. Mogućnost okretanja ekrana vodoravno i naginjanje vertikalno.
1.2. | Sakiveni kabeli na stražnjoj strani ekrana.

## I. MULTIMEDIJSKI SUSTAV
I. MULTIMEDIJSKI SUSTAV
U stomatološkom radnom tijeku, multimedijski sustav pojednostavljuje konzultacije i liječenje pacijenta predstavljanjem početne dentalne situacije i ishoda liječenja te pružanjem medijski podržanih objašnjenja postupka liječenja. Na ekranu se mogu prikazati različiti mediji (karton pacijenta, 2D i 3D rendgenske slike, slike s intraoralne kamere, videozapisi i Powerpoint prezentacija) pomoću mrežne veze. Korištenjem prikladnog softvera, podaci iz različitih slikovnih izvora prikupljaju se u mreži za obuku, a zatim se mogu prikazati na ekranu simulacijske jedinice.
Za pretkliničku obuku, komponente multimedijskog sustava također se koriste kao didaktički instrumenti: na ekranima se prikazuju filmovi i prezentacije, videozapisi intraoralne kamere integrirane u simulacijsku jedinicu ili mikroskop mogu se dijeliti pomoću ekrana. Takve radnje zahtijevaju multimedijski sustav koji povezuje i može reproducirati sve navedene medije. O tome saznajte više u poglavlju M. Multimedijski sustav osposobljavanja.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | EKRAN
1.1. | Ekran mora biti u skladu sa sljedećim standardima: IEC 60950-1 (oprema za informacijsku tehnologiju, npr. računalo) i IEC 62368-1.
1.2. | Ekran namješten na način da trzaji ili kretanje simulatora pacijenta ne utječu na njega.
1.3. | Mogućnost vodoravnog zakretanja ekrana i vertikalno naginjanje pomoću ručice.
1.4. | Zaslon uređaja je na dodir, najmanje 21,5".
1.5. | Ravni zaslon opremljen staklenom pločom, ne smije imati praznine između okvira i stakla.
1.6. | Ekran opremljen zvučnicima.
1.7. | Sakriveni kablovi na stražnjoj strani ekrana; u potpunosti zaštićeni navlakom.
1.8. | Ekran s HDMI ulazom i ulazom za zaslon
1.9. | Maksimalna razlučivost najmanje WUXGA 1920 x 1080 (HD) s 60-70 Hz.

## J. SIMULATOR PACIJENTA
J. SIMULATOR PACIJENTA
Simulator pacijenta koristi se za simulaciju situacije liječenja, kao i za stomatološke demonstracije i praktične zadatke. Simulator pacijenta sastoji se od fantomske glave s modelom čeljusti i artikulatorom, kao i opcionalnim trupom. Visina i nagib simulatora mogu se fleksibilno namještati kako bi se moglo vježbati u stvarnim položajima glave te u ergonomskom radnom položaju.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Simulator pacijenta mora biti moguće namjestiti u sve uobičajene položaje liječenja zuba bez napora.
1.2. | Ispod simulatora pacijenta mora biti dovoljno mjesta za noge, čak i ako je nagnut za 45 stupnjeva.
1.3. | Mogućnost spremanja, okretanja u stranu i uklanjanja simulatora pacijenta.
1.4. | Sučelje simulatora pacijenta opremljeno kirurškom radnom površinom koja se sastoji od kirurške ladice od nehrđajućeg čelika sa fiksatorima za vježbanje na čeljustima ili dijelovima životinja u periodentalnim ili kirurškim indikacijama, sa prostorom za skupljanje krvi i vode.
2. | PODEŠAVANJE VISINE I NAGIBA
2.1. | Podesiva visina okomito pomoću dvostruke šine.
2.2. | Pojedinačno podešavanje i zaključavanje visine, nagiba i zakretanja.
2.3. | Vertikalne prilagodbe visine (udaljenost između poda i točke reza) horizontalnog simulatora pacijenta moraju biti u skladu sa sljedećim vrijednostima: minimalna visina 730 mm, maksimalna visina 800 mm
2.4. | Nagib simulatora pacijenta pod kutom +/- 90° od vodoravnog položaja.
2.5. | Horizontalno područje okretanja simulatora pacijenta pod kutom od 30° udesno i ulijevo, počevši od središnjeg položaja.
2.6. | Kut nagiba glave 45° prema natrag i 15° prema naprijed, počevši od vodoravnog položaja.
2.7. | Kut okretanja glave mora biti +/- 70° od središnjeg položaja.
3. | RUKOVANJE
3.1. | Ručno podešavanje visine pomoću plinske opruge s protutežom težine.
3.2. | Aktiviranje podešavanja visine pomoću nožne pedale.
3.3. | Mofućnost ručnog podešavanja nagiba zaključavanjem ručice pričvršćene izravno na točku okretanja torza. Za podešavanje položaja koristi se mehanička kočnica.
4. | FANTOMSKA GLAVA
4.1. | Fantomska glava mora odgovarati anatomski oblikovanoj lubanji
4.2. | Vrat fantomske glave pravilno postavljen u podnožju lubanje, a kretanje vrata ograničeno na prirodni stupanj slobode.
4.3. | Artikulator fantomske glave sa čeljusnim zglobovima s kondilarnim sustavima za 3D kondilarne nagibe
4.4. | Mogućnost pričvrščivanja anatomske obrazne lukove na most nosa oblikovan na čašici glave i na osovine na artikulatoru.
4.6. | Namještena vodonepropusna maska za lice između ploče za podizanje i ploče artikulatora.
4.7. | Preklopiv prednji dio svoda lubanje zbog pristupa pričvrsnim vijcima za artikulator za postavljanje maske za lice.
4.8. | Integrirano usisavanje povezano s malim usisnim crijevom dostupno za masku za lice.
5. | MODEL ČELJUSTI S ARTIKULATOROM
5.1. | Namještanje modela čeljusti pomoću igala za pozicioniranje u fantomskoj glavi koristeći magnetne ploče.
5.2. | Mijenjanje modela čeljusti zahvatom u usnoj šupljini i povlačenjem, nez preklapanja svoda lubanje.
5.3. | Podesiva visina artikulatora.
5.4. | Model čeljusti i temporomandibularni zglobovi moraju biti u anatomski ispravnom položaju.
5.5. | Uz svaki standardni radni model, isporučuju se pakiranja standardne opreme od po 100 pojedinačnih zuba, dakle ukupno 28 po radnom mjestu. Fantomska glava opremljena zubima za pozicije 21, 24, 26 i 46 potrebna su po dva zuba za svaku sa uočljivom razlikom tvrdoće između cakline i dentina, pulpe i karijesa. (restorativna, konzervativna stomatologija)
Gornji i donji model čeljusti je potreban za oralnu kirurgiju. Gornji s dislociranim očnjakom i donji s dislociranim umnjakom.
Standardni model podesiv pomoću dvije odvojene ploče kako bi mogao prihvatiti potpuno ukorijenjene endo zube. Potrebne su 2 ploče po modelu i 8 potpuno ukorijenjenih endo zuba sa mekanom simuliranom pulpom.
Za parodontologiju su potrebni zasebni modeli koji imaju mekanu gingivu u ranim do uznapredovalim stadijima, i zubi s korijenskom anatomijom te umjetnim kamencem po istima.
Za uklapanje standardnog modela, potrebni su jedan gornji i jedan donji set djelomično ozubljene elastične gingive, kako bi se model mogao pretvoriti u realističnu situaciju treninga krunice i mosta. Potrebne su i potpuno bezube gornja i donja čeljust za vježbanje s potpunom protezom koja ima mekanu gingivu i materijal sličan kosti, čime se omogućavaju konvencionalne nadogradnje, kao i one temeljene na implantatima. Modeli dolaze s odgovarajućim ugriznim blokovima za pozicioniranje na fantomskim glavama.
Gornja i donja implantološka čeljust koje omogućavaju vježbe podizanja sinusa u gornjoj i više implantata u donjoj, pod realističnim uvjetima sa gingivom koja se može rezati i šivati, simulacijom koštanog materijala, s kanalom pripadajućih živaca, Schneider-ovom membranom itd.
6. | TRUP
6.1. | Simulator pacijenta opremljen trupom

## K. RADNI STOLAC
K. STOMATOLOŠKI I ASISTENTSKI RADNI STOLAC
Stomatološki i asistentski radni stolci omogućuju ergonomski rad u stomatološkom centru prilagođavanjem različitim pokretima korisnika.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | RADNI STOLAC
1.1. | Radni stolac s 5 rotirajućih dvostrukih kotačića.
1.2. | Visina sjedala radnih stolaca podesiva za visine između 150-180 cm i između 170-205 cm.
1.3. | Mogućnost okretanja naslona za 360°.
1.4. | Presvlake moraju biti dostupne u istim bojama koje su zastupljene u stomatološkoj ordinaciji i dezinficirati se maramicama.
1.5. | Radni stolac primjeren za osobe težine do 135 kg.

## L. DENTALNE KOMPONENTE
L. DENTALNE KOMPONENTE
Fantomska jedinica može se proširiti tako da uključuje komponente koje također omogućuju tehničke stomatološke zahvate na jedinici. Tako se konzervativna stomatologija i dentalna protetika mogu naučiti na jednoj jedinici.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | MOKRO GLODANJE
2.1. | Mogućnost integracije ladice u radno područje fantomske radne jedinice, za rad na pripravcima od cirkonija pomoću rashladnog spreja.
1.2. | Na prednjem dijelu ladice mora postojati mogućnost pričvršćivanja zaštitnog vizira.
1.3. | U zaštitni vizir mora biti moguće ugraditi prikladni držač za aspirator.
2. | TLAČNI PUSTER S AUTOMATSKIM CRIJEVNIM VITLIMA.
2.1. | Mora biti moguće integrirati puster u fantomsku radnu jedinicu. Puster mora imati automatsko crijevno vitlo i mora se pohraniti u držaču kada se ne koristi.
3. | TURBNA ZA DENTALNU TEHNIKU Svako radno mjesto mora sadržavati turbinu za dentalnu tehniku
3.1. | Potrošnja zraka 30-40 l/min
Pritisak 1.0-3.0 bar
Potrošnja vode 0-45 l/min
Maksimalna brzina 400.000 ili više okretaja u minuti
Turbina sa hlađenjem i led/danje svjetlo
Bez vibracija
Mogućnost okretanja turbine za 360
Mogućnost spajanja direktno navodu
Vodeni spray
Nasadni instrument mora imati mogućnost integracije u fantomsku radnu jedincu.
3.2. | Upravljanje nasadnim instrumentom pomoću nožne pedale.
3.3. | Držač nožne pedale mora biti pričvršćen na namještaj.
4. | MIKROMOTOR ZA DENTALNU TEHNIKU
4.1. | Rotacija za 180 stup.-vektor -kontrolni sistem
1000-50000 /min
Max.okretaj 0d 6,0-8,7 Ncm
Mogućnost autom. rada
Mogućnost rada za dešnjake i ljevake
Mogućnost priključka za turbinu

## M. Multimedijski sustav suradnj
M. MULTIMEDIJSKI SUSTAV SURADNJE
Jedan od najvećih izazova u simulacijskom laboratoriju su studenti/polaznici tečaja koji bi trebali vidjeti sve prikazane sadržaje, kao i umrežavanje i rukovanje svim dostupnim digitalnim medijima za administraciju, reprodukciju i prikaz. Multimedijski sustavi za osposobljavanje omogućavaju prijenos slika visoke razlučivosti u stvarnom vremenu. Sustavi omogućuju "umrežavanje" ekrana, računalnih tipkovnica i miševa, kao i integraciju perifernih uređaja za vizualnu komunikaciju. Centralno upravljani multimedijski sustav ima za cilj pružanje podrške nastavnom osoblju i studentima tijekom nastave. Mnoge su funkcije posebno razvijene za vizualnu potporu osposobljavanju kako bi se polaznici tečaja aktivno integrirali i kako bi se usmjerila njihova pažnja.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Multimedijski sustav osposobljavanja mora biti isključivo zasnovan na hardveru i raditi potpuno neovisno o postojećem ili planiranom hardverskom ili softverskom sustavu u objektu za osposobljavanje
1.2. | Multimedijski sustav osposobljavanja mora biti potpuno bez održavanja nakon instalacije.
1.3. | Multimedijski sustav obuke mora pružati sljedeće funkcije: Prijenos slika i integracija svih digitalnih medija.
1.4. | Mogućnost integracije sljedećih digitalnih medija: projektor, monitori, prijenosno računalo, tablet (Wifi), DVD, mikroskopi, vizualizator, video kamera, intraoralna kamera, intraoralni skener, iPhone (Wifi), interaktivne bijele ploče, slušalice i zvučnici za paralelni prijenos zvuka.
1.5. | Prijenos slike u visokoj digitalnoj razlučivosti bez kompresije.
1.6. | Prijenos slika digitalno pomoću HDMi tehnologije
1.7. | Integrirani periferni uređaji u sustav multimedijskog osposobljavanja pomoću DVI, HDMI veze ili zaslona.
1.8. | Prijenos slika u stvarnom vremenu bez kašnjenja, čak i prilikom prijenosa sadržaja s Interneta (livestream).
1.9. | Elektronička zaštitu od kvarova.
1.10. | Mora biti moguće povezati nekoliko jedinica za osposobljavanje. Mora postojati mogućnost povezivanja sa predavačem / demonstracijskom radnom jedinicom
2. | FUNKCIJE MULTIMEDIJSKOG SUSTAVA OSPOSOBLJAVANJA
2.1. | Dijaloški okvir slike
- Prijenos slike u stvarnom vremenu (bez kašnjenja)
- Gašenje zaslona s automatskim zaključavanjem tipkovnica i miševa
- Funkcija videoskenera (nadzor): voditelj može uzastopno gledati sve sadržaje ekrana svih sudionika
- Istovremeno rukovanje prijenosnim računalom i projektorom (usporedni prijenos slike iz 2 izvora)
- Usporedna prezentacija slike sudionika i predavača
- DVI/HDMI signal na računalu predavača može se istovremeno slati i primati
- Mogućnost pohrane snimljenog materijala na medij - USB
2.2. | Opcije odabira
- Voditelj šalje sliku pojedinačnim sudionicima/grupi ili svim sudionicima
- Sudionik šalje sliku ostalim sudionicima/grupi ili svim sudionicima
- Voditelj mora vidjeti sliku područja rada svakog sudionika na svojem zaslonu.
3. | RUKOVANJE
3.1. | Mogućnost upravljanja integriranim medijima pomoću multimedijskog sustava za osposobljavanje putem središnje tipkovnice sustava ili daljinski pomoću aplikacije instalirane na tabletu/pametnom telefonu.
3.2. | Mogućnost izvršenja pojedinačne funkcije (pogledajte odjeljak FUNKCIJE) pritiskom na jedan gumb.
3.3. | Mogućnost individualne prilagodbe rasporeda tipkovnice (kako za tipkovnicu sustava, tako i za tablet/pametni telefon), tako da prikazuje plan sjedenja u sobi za osposobljavanje.
3.4. | Mora biti omogućen simultani nadzor putem tipkovnice sustava i aplikacije.
3.5. | Mobilni nadzor putem aplikacije
3.6.1. | Mogućnost upravljanja multimedijskim sustavom osposobljavanja putem aplikacije instalirane na krajnjem mobilnom uređaju (tablet/pametni telefon).
3.6.2. | Mogućnost korištenja istog tableta/pametnog telefona kao nadzornog elementa u nekoliko soba ili sustava osposobljavanja.
3.6.3. | Korisnik mora biti u mogućnosti osobno izmijeniti plan sjedenja u aplikaciji.
3.6.4. | Aplikacija mora imati mogućnost prilagodbe dizajnu kupca (logotip, CI).
3.6.5. | Slova na kontrolnim tipkama moraju se automatski prilagoditi jeziku postavljenim na tabletu (njemački/engleski/talijanski/španjolski/francuski).
4. | TEHNIČKE INFORMACIJE
4.1. | Radne stanice povezane pomoću vanjskih digitalnih priključnih kutija. One se moraju pohranjivati u kabelskim kanalima.
4.2. | Radne stanice moraju biti povezane vijčanim DVI utičnicama pomoću priključnih kutija.
4.3. | Dostupnost radnih stanica ne smije biti narušena, čak i ako je sustav isključen
4.4. | Mogućnost proširenja i prilagodbe sustava multimedijskog osposobljavanja prostornim uvjetima u svakom trenutku.
4.5. | Sve radne stanice moraju biti povezane putem integriranog računalnog servera, radi omogućavanja interakcije i optimalnog funkcioniranja radnog mjesta
5. | KAMERA
5.1. | Opći opis:
Specijalizirana dentalna kamera za unaprijeđenje dokumentacije pacijenta kao i same komunikacije.
Tehničke karakteristike:
Rezolucija (video) do 1080p @ 30fps
Razlučivost (slika) do 3,4 megapiksela
Promjenjive leće s fiksnim fokusom
Digitalni zum (do 3x)
USB kao izvor napajanja
Sigurnost proizvoda prema direktivi 2001/95 / EC
RoHS: Direktiva 2011/65 / EU
5.2. | Nosač kamere fiksiran izravno na dentalno svjetlo SIM jedinice, ploču radne jedinice ili na zid. Pomična kamera na nosaču sa mogućnošću izbora različitih kutova – zaklon glave
5.3. | Svi kabeli su provučeni kroz potporne stupove i nosače.

## N. NAMJEŠTAJ
N. NAMJEŠTAJ
Prilagođeni koncepti namještaja nadopunjavaju funkciju i estetiku edukacijskog centra. Namještaj se može koristiti za pohranu, ali i kao radna površina. Zbog velikog opterećenja uzrokovano intenzivnom uporabom, namještaj mora biti izrađen od izuzetno izdržljivih materijala i dizajniran na čvrst način. Dobro promišljeni koncept namještaja omogućuje neometan rad tijekom osposobljavanja i liječenja i bitan je za neometan protok materijala.
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Koncept ponuđenog namještaja izrađen po mjeri, tj. do milimetra prema zahtjevima kupca.
1.2. | Upotrijebljeni materijali prikladni za korištenje u ordinacijama i u simulacijskim laboratorijima te otporni na prljavštinu i vodu.
1.3. | Različiti dijelovi namještaja (npr. podni ormarići, ladice, ormarići za računala) izrađeni od istog materijala.
2. | Materijal za radnu površinu: MINERALNA KAMENA PLOČA
2.2. | Ploča od mineralnog kamena mora udovoljavati sljedećim standardima:
DIN EN 312 (Ploče iverice - specifikacije)
EN 1186 i EN 13130 (Materijali i proizvodi u kontaktu s namirnicama )
DIN EN ISO 19712 (Otpornost na toplinu do 180 ° C)
ISO 4892, ISO 105-B02, ISO 105-A02 (Postojanost svjetlosti i boja)
DIN EN ISO 19712 (Otpornost na kemikalije u domaćinstvu i otpornost na udarce)
2.3. | Bešavne ploče od mineralnog kamena do duljine od najmanje 3.600 mm.
2.4. | Ploča od mineralnog kamena debljine najmanje 40 mm, potporna ploča od iverice, a radna ploča od mineralnog kamena.
2.5. | Potporna ploča ploče od mineralnog kamena- iverica debljine najmanje 38 mm.
2.6. | Površina od mineralnog kamena debljine najmanje 3 mm.
2.7. | Površina ploče s mineralnim kamenom mora biti fiziološki sigurna i odobrena za kontakt s hranom u skladu s Direktivom (EU) br. 10/2011.
2.8. | Ploča od mineralnog kamena mora biti popravljiva i termički obradiva.
3. | SUČELJE SA SIMULATOROM PACIJENTA
Dvostruka šina za podešavanje visine pričvršćena na namještaj.
4. | DODATNA SUČELJA I MOGUĆNOSTI
4.1. | Otvori za dvije brze zračne spojnice za radne površine (priključak 8 mm i 6 mm), prema lokalnoj specifikaciji spojnice
4.2. | Integrirana ladica za instrumente i druge male uređaje (efektivna visina 50 mm)
4.3. | Sučelja za minimalno šest utičnica na svakom radnom mjestu
4.4. | Sučelje za povezivanje digitalnog intraoralnog skenera
4.5. | Sučelja i pričvrsne točke ili podupirači za svu dodatnu opremu, npr. multimedijske kutije, računala
4.6. | Sučelje za priključivanje mikroskopa

## O. DENTALNI KOMPRESOR
O. DENTALNI KOMPRESOR
Količina koja se nabavlja: 1
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Grafitni bezuljni sa sušačem
Napajanje 400V
Frekvencija 50/60 Hz
Spremnik zraka 90-100 l
Težina do 305 kg
Razina zvuka maksimalno 80 dB
Upravljačka elektronika

## P. MOTOR ZA USISAVANJE
P. MOTOR ZA USISAVANJE
Količina koja se nabavlja: 4
Rb. | Funkcionalni opis | Ponuđene specifikacije
1. | OPĆENITO
1.1. | Napajanje 400V
Frekvencija 50 Hz
Mogućnost rada na temperaturi od +10° do +40°C
Separator kondenzata
Izlazna snaga minimalno 1,9 kW
Razina zvuka maksimalno 70 dB
Protok zraka minimalno 2250 l/min
Težina do 35kg
Dimenzije (VxŠxD) u rasponu 500-600mm x 400-650mm x 400-450mm