## Troškovnik-Grupa 2
Naručitelj: Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO
Nabava: Nabava digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola
Evidencijski broj nabave: EV04
Grupa 2: Specijalistički OP stol
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupna cijena (HRK)
I | Mobilni višenamjenski operacijski stol | kom | 1 |  | 0
Oprema i pribor:
1.22 | Kablom spojena ručna kontrola osjetljiva na dodir pojedine funkcije | kom | 1 |  | 0
1.23 | Karbonska ploča glave, s mogučnošću nagiba. Minimalne dimenzije: Š 455 mm x D 425 mm. Podešavanje nagiba u minimalnom rasponu +90° / -45° | kom | 1 |  | 0
1.24 | Karbonska ploča leđa sa mogučnošću montiranja karbonskih dodataka za pozicioniranje glave. Radiotranslucentna. Minimalne dimenzije: Š (bez bočnih šina) 530 mm x D 495 mm. Maksimalna težina s podloškom 15 kg. | kom | 1 |  | 0
1.25 | Karbonski držač glave u obliku potkove, radiotranslucentan, podešavanje prema anatomiji pacijenta pomoću tri rotirajuća zgloba. | kom | 1 |  | 0
1.26 | Ekstenzijska pelvis ploča, duljina 250 mm ili veća | kom | 1 |  | 0
1.27 | Dodatna šina za prihvat pribora na OP stol, dužina minimalno 450 mm | kom | 2 |  | 0
1.28 | Traka za tijelo sa kopčama za učvršćivanje na bočnu šinu. Podesiva po dužini, periva, širina 110-120mm, dužina 1500mm ili više | kom | 1 |  | 0
1.29 | Anesteziološki zaslon L oblika | kom | 1 |  | 0
1.30 | Radijalna stezaljka za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. Radijalno podešenje 360° | kom | 1 |  | 0
1.31 | Ploča za ruku sa kopčom za spoj na šinu operacijskog stola, pokretna oko osovine, podesiva visina i longitudinalni položaj, podloška duljine 400-510 mm, sa trakama za pričvršćivanje i mekom podloškom | kom | 2 |  | 0
1.32 | Gel podložak za glavu promjera min. 200 mm | kom | 1 |  | 0
1.33 | Dvodjelni podložak za prsa i pelvis kod operacije kralježnice | kom | 1 |  | 0
1.34 | Gel podložak za glavu u sklonom položaju. Minimalne dimenzije: Š 240 mm x V 135 X D 280 mm | kom | 1 |  | 0
II | OPERACIJSKA LAMPA | komp. | 1 |  | 0
III | PRIPREMA PROSTORA ZA MONTAŽU OPREME | komp. | 1 |  | 0
UKUPNO BEZ PDV-a(HRK) |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a (HRK)
SVEUKUPNO S PDV-om (HRK)
U __________________, ______________________ ( mjesto ) ( datum ) ________________________________ M.P. (potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)